231126232147 | 26/11/23 | 23:21:47 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126232158 | 26/11/23 | 23:21:58 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126232210 | 26/11/23 | 23:22:10 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126232221 | 26/11/23 | 23:22:21 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126232232 | 26/11/23 | 23:22:32 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126232243 | 26/11/23 | 23:22:43 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126232254 | 26/11/23 | 23:22:54 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126232306 | 26/11/23 | 23:23:06 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126232317 | 26/11/23 | 23:23:17 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126232328 | 26/11/23 | 23:23:28 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126232339 | 26/11/23 | 23:23:39 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126232350 | 26/11/23 | 23:23:50 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126232402 | 26/11/23 | 23:24:02 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126232413 | 26/11/23 | 23:24:13 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126232424 | 26/11/23 | 23:24:24 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126232435 | 26/11/23 | 23:24:35 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126232447 | 26/11/23 | 23:24:47 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126232458 | 26/11/23 | 23:24:58 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126232509 | 26/11/23 | 23:25:09 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126232520 | 26/11/23 | 23:25:20 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126232650 | 26/11/23 | 23:26:50 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126232701 | 26/11/23 | 23:27:01 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126232712 | 26/11/23 | 23:27:12 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126232723 | 26/11/23 | 23:27:23 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126232735 | 26/11/23 | 23:27:35 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126232746 | 26/11/23 | 23:27:46 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126232757 | 26/11/23 | 23:27:57 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126232808 | 26/11/23 | 23:28:08 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126232819 | 26/11/23 | 23:28:19 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126232831 | 26/11/23 | 23:28:31 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126232842 | 26/11/23 | 23:28:42 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126232853 | 26/11/23 | 23:28:53 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126232904 | 26/11/23 | 23:29:04 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126232916 | 26/11/23 | 23:29:16 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126232927 | 26/11/23 | 23:29:27 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126232938 | 26/11/23 | 23:29:38 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126232949 | 26/11/23 | 23:29:49 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233000 | 26/11/23 | 23:30:00 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233012 | 26/11/23 | 23:30:12 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233023 | 26/11/23 | 23:30:23 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233153 | 26/11/23 | 23:31:53 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233204 | 26/11/23 | 23:32:04 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233215 | 26/11/23 | 23:32:15 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233226 | 26/11/23 | 23:32:26 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233237 | 26/11/23 | 23:32:37 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233249 | 26/11/23 | 23:32:49 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233300 | 26/11/23 | 23:33:00 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233311 | 26/11/23 | 23:33:11 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233322 | 26/11/23 | 23:33:22 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233333 | 26/11/23 | 23:33:33 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233345 | 26/11/23 | 23:33:45 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233356 | 26/11/23 | 23:33:56 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126233407 | 26/11/23 | 23:34:07 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126233418 | 26/11/23 | 23:34:18 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126233430 | 26/11/23 | 23:34:30 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126233441 | 26/11/23 | 23:34:41 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126233452 | 26/11/23 | 23:34:52 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126233503 | 26/11/23 | 23:35:03 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126233514 | 26/11/23 | 23:35:14 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126233526 | 26/11/23 | 23:35:26 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126233655 | 26/11/23 | 23:36:55 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.3 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126233706 | 26/11/23 | 23:37:06 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.3 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126233718 | 26/11/23 | 23:37:18 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.3 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126233729 | 26/11/23 | 23:37:29 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126233740 | 26/11/23 | 23:37:40 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126233751 | 26/11/23 | 23:37:51 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126233802 | 26/11/23 | 23:38:02 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126233814 | 26/11/23 | 23:38:14 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126233825 | 26/11/23 | 23:38:25 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126233836 | 26/11/23 | 23:38:36 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126233847 | 26/11/23 | 23:38:47 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231126233858 | 26/11/23 | 23:38:58 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126233910 | 26/11/23 | 23:39:10 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126233921 | 26/11/23 | 23:39:21 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126233932 | 26/11/23 | 23:39:32 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126233943 | 26/11/23 | 23:39:43 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126233955 | 26/11/23 | 23:39:55 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 42 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126234006 | 26/11/23 | 23:40:06 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126234017 | 26/11/23 | 23:40:17 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126234028 | 26/11/23 | 23:40:28 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231126234158 | 26/11/23 | 23:41:58 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234209 | 26/11/23 | 23:42:09 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234220 | 26/11/23 | 23:42:20 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234231 | 26/11/23 | 23:42:31 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234243 | 26/11/23 | 23:42:43 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234254 | 26/11/23 | 23:42:54 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234305 | 26/11/23 | 23:43:05 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234316 | 26/11/23 | 23:43:16 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234327 | 26/11/23 | 23:43:27 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234339 | 26/11/23 | 23:43:39 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234350 | 26/11/23 | 23:43:50 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234401 | 26/11/23 | 23:44:01 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234412 | 26/11/23 | 23:44:12 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234423 | 26/11/23 | 23:44:23 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234435 | 26/11/23 | 23:44:35 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234446 | 26/11/23 | 23:44:46 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234457 | 26/11/23 | 23:44:57 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234508 | 26/11/23 | 23:45:08 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234519 | 26/11/23 | 23:45:19 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234531 | 26/11/23 | 23:45:31 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234700 | 26/11/23 | 23:47:00 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231126234711 | 26/11/23 | 23:47:11 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231126234722 | 26/11/23 | 23:47:22 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231126234734 | 26/11/23 | 23:47:34 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.3 | 7.7 | 0 | 0 | 0
231126234745 | 26/11/23 | 23:47:45 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0
231126234756 | 26/11/23 | 23:47:56 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.4 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0
231126234807 | 26/11/23 | 23:48:07 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0
231126234818 | 26/11/23 | 23:48:18 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231126234830 | 26/11/23 | 23:48:30 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126234841 | 26/11/23 | 23:48:41 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126234852 | 26/11/23 | 23:48:52 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126234903 | 26/11/23 | 23:49:03 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126234914 | 26/11/23 | 23:49:14 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126234926 | 26/11/23 | 23:49:26 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126234937 | 26/11/23 | 23:49:37 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126234948 | 26/11/23 | 23:49:48 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126234959 | 26/11/23 | 23:49:59 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231126235011 | 26/11/23 | 23:50:11 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231126235022 | 26/11/23 | 23:50:22 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231126235033 | 26/11/23 | 23:50:33 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231126235203 | 26/11/23 | 23:52:03 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231126235214 | 26/11/23 | 23:52:14 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231126235225 | 26/11/23 | 23:52:25 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231126235236 | 26/11/23 | 23:52:36 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231126235247 | 26/11/23 | 23:52:47 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126235259 | 26/11/23 | 23:52:59 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126235310 | 26/11/23 | 23:53:10 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126235321 | 26/11/23 | 23:53:21 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126235332 | 26/11/23 | 23:53:32 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126235343 | 26/11/23 | 23:53:43 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126235355 | 26/11/23 | 23:53:55 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126235406 | 26/11/23 | 23:54:06 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126235417 | 26/11/23 | 23:54:17 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 42 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126235428 | 26/11/23 | 23:54:28 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126235440 | 26/11/23 | 23:54:40 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126235451 | 26/11/23 | 23:54:51 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126235502 | 26/11/23 | 23:55:02 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231126235513 | 26/11/23 | 23:55:13 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235524 | 26/11/23 | 23:55:24 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235536 | 26/11/23 | 23:55:36 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235654 | 26/11/23 | 23:56:54 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235705 | 26/11/23 | 23:57:05 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235716 | 26/11/23 | 23:57:16 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235728 | 26/11/23 | 23:57:28 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235739 | 26/11/23 | 23:57:39 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235750 | 26/11/23 | 23:57:50 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235801 | 26/11/23 | 23:58:01 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235812 | 26/11/23 | 23:58:12 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235824 | 26/11/23 | 23:58:24 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235835 | 26/11/23 | 23:58:35 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235846 | 26/11/23 | 23:58:46 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235857 | 26/11/23 | 23:58:57 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235908 | 26/11/23 | 23:59:08 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235920 | 26/11/23 | 23:59:20 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235931 | 26/11/23 | 23:59:31 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235942 | 26/11/23 | 23:59:42 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231126235953 | 26/11/23 | 23:59:53 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127000004 | 27/11/23 | 00:00:04 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127000016 | 27/11/23 | 00:00:16 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127000027 | 27/11/23 | 00:00:27 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127000157 | 27/11/23 | 00:01:57 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127000208 | 27/11/23 | 00:02:08 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127000219 | 27/11/23 | 00:02:19 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127000230 | 27/11/23 | 00:02:30 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127000241 | 27/11/23 | 00:02:41 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127000253 | 27/11/23 | 00:02:53 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127000304 | 27/11/23 | 00:03:04 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000315 | 27/11/23 | 00:03:15 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000326 | 27/11/23 | 00:03:26 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000337 | 27/11/23 | 00:03:37 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000349 | 27/11/23 | 00:03:49 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000400 | 27/11/23 | 00:04:00 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000411 | 27/11/23 | 00:04:11 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000422 | 27/11/23 | 00:04:22 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000433 | 27/11/23 | 00:04:33 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000445 | 27/11/23 | 00:04:45 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000456 | 27/11/23 | 00:04:56 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000507 | 27/11/23 | 00:05:07 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000518 | 27/11/23 | 00:05:18 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000529 | 27/11/23 | 00:05:29 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000659 | 27/11/23 | 00:06:59 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000710 | 27/11/23 | 00:07:10 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000722 | 27/11/23 | 00:07:22 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000733 | 27/11/23 | 00:07:33 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000744 | 27/11/23 | 00:07:44 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000755 | 27/11/23 | 00:07:55 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127000806 | 27/11/23 | 00:08:06 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127000818 | 27/11/23 | 00:08:18 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127000829 | 27/11/23 | 00:08:29 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127000840 | 27/11/23 | 00:08:40 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127000851 | 27/11/23 | 00:08:51 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127000902 | 27/11/23 | 00:09:02 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127000914 | 27/11/23 | 00:09:14 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127000925 | 27/11/23 | 00:09:25 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127000936 | 27/11/23 | 00:09:36 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127000947 | 27/11/23 | 00:09:47 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127000958 | 27/11/23 | 00:09:58 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001010 | 27/11/23 | 00:10:10 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001021 | 27/11/23 | 00:10:21 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001032 | 27/11/23 | 00:10:32 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001202 | 27/11/23 | 00:12:02 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001213 | 27/11/23 | 00:12:13 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001224 | 27/11/23 | 00:12:24 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001235 | 27/11/23 | 00:12:35 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001246 | 27/11/23 | 00:12:46 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001258 | 27/11/23 | 00:12:58 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001309 | 27/11/23 | 00:13:09 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001320 | 27/11/23 | 00:13:20 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001331 | 27/11/23 | 00:13:31 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001343 | 27/11/23 | 00:13:43 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001354 | 27/11/23 | 00:13:54 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001405 | 27/11/23 | 00:14:05 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001416 | 27/11/23 | 00:14:16 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001427 | 27/11/23 | 00:14:27 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001439 | 27/11/23 | 00:14:39 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001450 | 27/11/23 | 00:14:50 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001501 | 27/11/23 | 00:15:01 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001512 | 27/11/23 | 00:15:12 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127001523 | 27/11/23 | 00:15:23 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127001535 | 27/11/23 | 00:15:35 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127001704 | 27/11/23 | 00:17:04 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127001715 | 27/11/23 | 00:17:15 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127001727 | 27/11/23 | 00:17:27 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127001738 | 27/11/23 | 00:17:38 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127001749 | 27/11/23 | 00:17:49 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127001800 | 27/11/23 | 00:18:00 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127001811 | 27/11/23 | 00:18:11 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127001823 | 27/11/23 | 00:18:23 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127001834 | 27/11/23 | 00:18:34 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127001845 | 27/11/23 | 00:18:45 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127001856 | 27/11/23 | 00:18:56 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127001908 | 27/11/23 | 00:19:08 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127001919 | 27/11/23 | 00:19:19 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127001930 | 27/11/23 | 00:19:30 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127001941 | 27/11/23 | 00:19:41 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127001952 | 27/11/23 | 00:19:52 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127002004 | 27/11/23 | 00:20:04 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127002015 | 27/11/23 | 00:20:15 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127002026 | 27/11/23 | 00:20:26 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127002037 | 27/11/23 | 00:20:37 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127002207 | 27/11/23 | 00:22:07 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127002218 | 27/11/23 | 00:22:18 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002230 | 27/11/23 | 00:22:30 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002241 | 27/11/23 | 00:22:41 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002252 | 27/11/23 | 00:22:52 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002303 | 27/11/23 | 00:23:03 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002314 | 27/11/23 | 00:23:14 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002326 | 27/11/23 | 00:23:26 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002337 | 27/11/23 | 00:23:37 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002348 | 27/11/23 | 00:23:48 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002359 | 27/11/23 | 00:23:59 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002410 | 27/11/23 | 00:24:10 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002422 | 27/11/23 | 00:24:22 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002433 | 27/11/23 | 00:24:33 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002444 | 27/11/23 | 00:24:44 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002455 | 27/11/23 | 00:24:55 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002506 | 27/11/23 | 00:25:06 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002518 | 27/11/23 | 00:25:18 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002529 | 27/11/23 | 00:25:29 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002540 | 27/11/23 | 00:25:40 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002710 | 27/11/23 | 00:27:10 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002721 | 27/11/23 | 00:27:21 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002732 | 27/11/23 | 00:27:32 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002743 | 27/11/23 | 00:27:43 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002755 | 27/11/23 | 00:27:55 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002806 | 27/11/23 | 00:28:06 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002817 | 27/11/23 | 00:28:17 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127002828 | 27/11/23 | 00:28:28 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127002839 | 27/11/23 | 00:28:39 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127002851 | 27/11/23 | 00:28:51 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127002902 | 27/11/23 | 00:29:02 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127002913 | 27/11/23 | 00:29:13 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127002924 | 27/11/23 | 00:29:24 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127002935 | 27/11/23 | 00:29:35 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127002947 | 27/11/23 | 00:29:47 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127002958 | 27/11/23 | 00:29:58 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127003009 | 27/11/23 | 00:30:09 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127003020 | 27/11/23 | 00:30:20 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127003031 | 27/11/23 | 00:30:31 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127003043 | 27/11/23 | 00:30:43 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127003201 | 27/11/23 | 00:32:01 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127003212 | 27/11/23 | 00:32:12 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127003223 | 27/11/23 | 00:32:23 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127003235 | 27/11/23 | 00:32:35 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127003246 | 27/11/23 | 00:32:46 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127003257 | 27/11/23 | 00:32:57 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127003308 | 27/11/23 | 00:33:08 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127003320 | 27/11/23 | 00:33:20 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127003331 | 27/11/23 | 00:33:31 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127003342 | 27/11/23 | 00:33:42 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127003353 | 27/11/23 | 00:33:53 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 42.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127003404 | 27/11/23 | 00:34:04 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127003416 | 27/11/23 | 00:34:16 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127003427 | 27/11/23 | 00:34:27 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127003438 | 27/11/23 | 00:34:38 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127003449 | 27/11/23 | 00:34:49 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127003500 | 27/11/23 | 00:35:00 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127003512 | 27/11/23 | 00:35:12 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127003523 | 27/11/23 | 00:35:23 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003534 | 27/11/23 | 00:35:34 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003704 | 27/11/23 | 00:37:04 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003715 | 27/11/23 | 00:37:15 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003726 | 27/11/23 | 00:37:26 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003737 | 27/11/23 | 00:37:37 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003748 | 27/11/23 | 00:37:48 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003800 | 27/11/23 | 00:38:00 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003811 | 27/11/23 | 00:38:11 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003822 | 27/11/23 | 00:38:22 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003833 | 27/11/23 | 00:38:33 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003844 | 27/11/23 | 00:38:44 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003856 | 27/11/23 | 00:38:56 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003907 | 27/11/23 | 00:39:07 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003918 | 27/11/23 | 00:39:18 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003929 | 27/11/23 | 00:39:29 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003940 | 27/11/23 | 00:39:40 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127003952 | 27/11/23 | 00:39:52 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127004003 | 27/11/23 | 00:40:03 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127004014 | 27/11/23 | 00:40:14 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127004025 | 27/11/23 | 00:40:25 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127004037 | 27/11/23 | 00:40:37 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127004206 | 27/11/23 | 00:42:06 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127004217 | 27/11/23 | 00:42:17 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127004229 | 27/11/23 | 00:42:29 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004240 | 27/11/23 | 00:42:40 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004251 | 27/11/23 | 00:42:51 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004302 | 27/11/23 | 00:43:02 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004313 | 27/11/23 | 00:43:13 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004325 | 27/11/23 | 00:43:25 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004336 | 27/11/23 | 00:43:36 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004347 | 27/11/23 | 00:43:47 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004358 | 27/11/23 | 00:43:58 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004409 | 27/11/23 | 00:44:09 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004421 | 27/11/23 | 00:44:21 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004432 | 27/11/23 | 00:44:32 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004443 | 27/11/23 | 00:44:43 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.8 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004454 | 27/11/23 | 00:44:54 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004505 | 27/11/23 | 00:45:05 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004517 | 27/11/23 | 00:45:17 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004528 | 27/11/23 | 00:45:28 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004539 | 27/11/23 | 00:45:39 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127004709 | 27/11/23 | 00:47:09 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127004720 | 27/11/23 | 00:47:20 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127004731 | 27/11/23 | 00:47:31 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127004743 | 27/11/23 | 00:47:43 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127004754 | 27/11/23 | 00:47:54 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127004805 | 27/11/23 | 00:48:05 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127004816 | 27/11/23 | 00:48:16 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127004827 | 27/11/23 | 00:48:27 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127004839 | 27/11/23 | 00:48:39 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127004850 | 27/11/23 | 00:48:50 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127004901 | 27/11/23 | 00:49:01 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127004912 | 27/11/23 | 00:49:12 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127004923 | 27/11/23 | 00:49:23 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127004935 | 27/11/23 | 00:49:35 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127004946 | 27/11/23 | 00:49:46 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127004957 | 27/11/23 | 00:49:57 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005008 | 27/11/23 | 00:50:08 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005020 | 27/11/23 | 00:50:20 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005031 | 27/11/23 | 00:50:31 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005042 | 27/11/23 | 00:50:42 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005212 | 27/11/23 | 00:52:12 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005223 | 27/11/23 | 00:52:23 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005234 | 27/11/23 | 00:52:34 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005245 | 27/11/23 | 00:52:45 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005256 | 27/11/23 | 00:52:56 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005308 | 27/11/23 | 00:53:08 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005319 | 27/11/23 | 00:53:19 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005330 | 27/11/23 | 00:53:30 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005341 | 27/11/23 | 00:53:41 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005352 | 27/11/23 | 00:53:52 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005404 | 27/11/23 | 00:54:04 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005415 | 27/11/23 | 00:54:15 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005426 | 27/11/23 | 00:54:26 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005437 | 27/11/23 | 00:54:37 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005448 | 27/11/23 | 00:54:48 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127005500 | 27/11/23 | 00:55:00 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127005511 | 27/11/23 | 00:55:11 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127005522 | 27/11/23 | 00:55:22 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127005533 | 27/11/23 | 00:55:33 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127005545 | 27/11/23 | 00:55:45 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127005714 | 27/11/23 | 00:57:14 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127005725 | 27/11/23 | 00:57:25 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127005737 | 27/11/23 | 00:57:37 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127005748 | 27/11/23 | 00:57:48 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127005759 | 27/11/23 | 00:57:59 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127005810 | 27/11/23 | 00:58:10 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127005822 | 27/11/23 | 00:58:22 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127005833 | 27/11/23 | 00:58:33 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127005844 | 27/11/23 | 00:58:44 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127005855 | 27/11/23 | 00:58:55 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127005906 | 27/11/23 | 00:59:06 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 42.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127005917 | 27/11/23 | 00:59:17 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 42.2 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127005929 | 27/11/23 | 00:59:29 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127005940 | 27/11/23 | 00:59:40 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127005951 | 27/11/23 | 00:59:51 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127010002 | 27/11/23 | 01:00:02 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127010014 | 27/11/23 | 01:00:14 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.4 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127010025 | 27/11/23 | 01:00:25 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127010036 | 27/11/23 | 01:00:36 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127010047 | 27/11/23 | 01:00:47 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127010206 | 27/11/23 | 01:02:06 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010217 | 27/11/23 | 01:02:17 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010228 | 27/11/23 | 01:02:28 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010239 | 27/11/23 | 01:02:39 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010251 | 27/11/23 | 01:02:51 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010302 | 27/11/23 | 01:03:02 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010313 | 27/11/23 | 01:03:13 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010324 | 27/11/23 | 01:03:24 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010335 | 27/11/23 | 01:03:35 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010347 | 27/11/23 | 01:03:47 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010358 | 27/11/23 | 01:03:58 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010409 | 27/11/23 | 01:04:09 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010420 | 27/11/23 | 01:04:20 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010432 | 27/11/23 | 01:04:32 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010443 | 27/11/23 | 01:04:43 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010454 | 27/11/23 | 01:04:54 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.1 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010505 | 27/11/23 | 01:05:05 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010516 | 27/11/23 | 01:05:16 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.7 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010528 | 27/11/23 | 01:05:28 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 40.9 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010539 | 27/11/23 | 01:05:39 | 15 | 24 | 20.1 | 30 | 70 | 41.2 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010708 | 27/11/23 | 01:07:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127010720 | 27/11/23 | 01:07:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127010731 | 27/11/23 | 01:07:31 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127010742 | 27/11/23 | 01:07:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127010753 | 27/11/23 | 01:07:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127010805 | 27/11/23 | 01:08:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127010816 | 27/11/23 | 01:08:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127010827 | 27/11/23 | 01:08:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127010838 | 27/11/23 | 01:08:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127010849 | 27/11/23 | 01:08:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127010901 | 27/11/23 | 01:09:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127010912 | 27/11/23 | 01:09:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127010923 | 27/11/23 | 01:09:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127010934 | 27/11/23 | 01:09:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127010945 | 27/11/23 | 01:09:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127010957 | 27/11/23 | 01:09:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0
231127011008 | 27/11/23 | 01:10:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127011019 | 27/11/23 | 01:10:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127011030 | 27/11/23 | 01:10:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127011041 | 27/11/23 | 01:10:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127011211 | 27/11/23 | 01:12:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127011222 | 27/11/23 | 01:12:22 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127011233 | 27/11/23 | 01:12:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127011245 | 27/11/23 | 01:12:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127011256 | 27/11/23 | 01:12:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127011307 | 27/11/23 | 01:13:07 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127011318 | 27/11/23 | 01:13:18 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127011330 | 27/11/23 | 01:13:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127011341 | 27/11/23 | 01:13:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127011352 | 27/11/23 | 01:13:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127011403 | 27/11/23 | 01:14:03 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127011414 | 27/11/23 | 01:14:14 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127011426 | 27/11/23 | 01:14:26 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011437 | 27/11/23 | 01:14:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011448 | 27/11/23 | 01:14:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011459 | 27/11/23 | 01:14:59 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011510 | 27/11/23 | 01:15:10 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011522 | 27/11/23 | 01:15:22 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011533 | 27/11/23 | 01:15:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011544 | 27/11/23 | 01:15:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011714 | 27/11/23 | 01:17:14 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011725 | 27/11/23 | 01:17:25 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011736 | 27/11/23 | 01:17:36 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011747 | 27/11/23 | 01:17:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011758 | 27/11/23 | 01:17:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011810 | 27/11/23 | 01:18:10 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011821 | 27/11/23 | 01:18:21 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011832 | 27/11/23 | 01:18:32 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011843 | 27/11/23 | 01:18:43 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011855 | 27/11/23 | 01:18:55 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011906 | 27/11/23 | 01:19:06 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011917 | 27/11/23 | 01:19:17 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011928 | 27/11/23 | 01:19:28 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011939 | 27/11/23 | 01:19:39 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127011951 | 27/11/23 | 01:19:51 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012002 | 27/11/23 | 01:20:02 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012013 | 27/11/23 | 01:20:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012024 | 27/11/23 | 01:20:24 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012035 | 27/11/23 | 01:20:35 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012047 | 27/11/23 | 01:20:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012216 | 27/11/23 | 01:22:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012227 | 27/11/23 | 01:22:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012239 | 27/11/23 | 01:22:39 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012250 | 27/11/23 | 01:22:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012301 | 27/11/23 | 01:23:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012312 | 27/11/23 | 01:23:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012323 | 27/11/23 | 01:23:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012335 | 27/11/23 | 01:23:35 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012346 | 27/11/23 | 01:23:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012357 | 27/11/23 | 01:23:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012408 | 27/11/23 | 01:24:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012420 | 27/11/23 | 01:24:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012431 | 27/11/23 | 01:24:31 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012442 | 27/11/23 | 01:24:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012453 | 27/11/23 | 01:24:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012504 | 27/11/23 | 01:25:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012516 | 27/11/23 | 01:25:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127012527 | 27/11/23 | 01:25:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127012538 | 27/11/23 | 01:25:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127012549 | 27/11/23 | 01:25:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127012719 | 27/11/23 | 01:27:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012730 | 27/11/23 | 01:27:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012741 | 27/11/23 | 01:27:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012752 | 27/11/23 | 01:27:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012804 | 27/11/23 | 01:28:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012815 | 27/11/23 | 01:28:15 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012826 | 27/11/23 | 01:28:26 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012837 | 27/11/23 | 01:28:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012849 | 27/11/23 | 01:28:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012900 | 27/11/23 | 01:29:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012911 | 27/11/23 | 01:29:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012922 | 27/11/23 | 01:29:22 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012933 | 27/11/23 | 01:29:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012945 | 27/11/23 | 01:29:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127012956 | 27/11/23 | 01:29:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127013007 | 27/11/23 | 01:30:07 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127013018 | 27/11/23 | 01:30:18 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127013029 | 27/11/23 | 01:30:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127013041 | 27/11/23 | 01:30:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127013052 | 27/11/23 | 01:30:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127013221 | 27/11/23 | 01:32:21 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127013233 | 27/11/23 | 01:32:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127013244 | 27/11/23 | 01:32:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127013255 | 27/11/23 | 01:32:55 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127013306 | 27/11/23 | 01:33:06 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127013317 | 27/11/23 | 01:33:17 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127013329 | 27/11/23 | 01:33:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127013340 | 27/11/23 | 01:33:40 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127013351 | 27/11/23 | 01:33:51 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127013402 | 27/11/23 | 01:34:02 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127013413 | 27/11/23 | 01:34:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127013425 | 27/11/23 | 01:34:25 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127013436 | 27/11/23 | 01:34:36 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127013447 | 27/11/23 | 01:34:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127013458 | 27/11/23 | 01:34:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127013510 | 27/11/23 | 01:35:10 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127013521 | 27/11/23 | 01:35:21 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127013532 | 27/11/23 | 01:35:32 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127013543 | 27/11/23 | 01:35:43 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127013554 | 27/11/23 | 01:35:54 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127013713 | 27/11/23 | 01:37:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127013724 | 27/11/23 | 01:37:24 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127013735 | 27/11/23 | 01:37:35 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127013747 | 27/11/23 | 01:37:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127013758 | 27/11/23 | 01:37:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127013809 | 27/11/23 | 01:38:09 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127013820 | 27/11/23 | 01:38:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127013831 | 27/11/23 | 01:38:31 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127013843 | 27/11/23 | 01:38:43 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127013854 | 27/11/23 | 01:38:54 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127013905 | 27/11/23 | 01:39:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127013916 | 27/11/23 | 01:39:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127013927 | 27/11/23 | 01:39:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127013939 | 27/11/23 | 01:39:39 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127013950 | 27/11/23 | 01:39:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127014001 | 27/11/23 | 01:40:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127014012 | 27/11/23 | 01:40:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014023 | 27/11/23 | 01:40:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014035 | 27/11/23 | 01:40:35 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014046 | 27/11/23 | 01:40:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014216 | 27/11/23 | 01:42:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014227 | 27/11/23 | 01:42:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014238 | 27/11/23 | 01:42:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014249 | 27/11/23 | 01:42:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014300 | 27/11/23 | 01:43:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014312 | 27/11/23 | 01:43:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014323 | 27/11/23 | 01:43:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014334 | 27/11/23 | 01:43:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014345 | 27/11/23 | 01:43:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014356 | 27/11/23 | 01:43:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014408 | 27/11/23 | 01:44:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014419 | 27/11/23 | 01:44:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014430 | 27/11/23 | 01:44:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014441 | 27/11/23 | 01:44:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014452 | 27/11/23 | 01:44:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014504 | 27/11/23 | 01:45:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014515 | 27/11/23 | 01:45:15 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014526 | 27/11/23 | 01:45:26 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014537 | 27/11/23 | 01:45:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127014548 | 27/11/23 | 01:45:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127014718 | 27/11/23 | 01:47:18 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127014729 | 27/11/23 | 01:47:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127014741 | 27/11/23 | 01:47:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127014752 | 27/11/23 | 01:47:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127014803 | 27/11/23 | 01:48:03 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127014814 | 27/11/23 | 01:48:14 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127014825 | 27/11/23 | 01:48:25 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127014837 | 27/11/23 | 01:48:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127014848 | 27/11/23 | 01:48:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127014859 | 27/11/23 | 01:48:59 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127014910 | 27/11/23 | 01:49:10 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127014921 | 27/11/23 | 01:49:21 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127014933 | 27/11/23 | 01:49:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127014944 | 27/11/23 | 01:49:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127014955 | 27/11/23 | 01:49:55 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127015006 | 27/11/23 | 01:50:06 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127015017 | 27/11/23 | 01:50:17 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127015029 | 27/11/23 | 01:50:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127015040 | 27/11/23 | 01:50:40 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127015051 | 27/11/23 | 01:50:51 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127015220 | 27/11/23 | 01:52:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127015232 | 27/11/23 | 01:52:32 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127015243 | 27/11/23 | 01:52:43 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127015254 | 27/11/23 | 01:52:54 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127015305 | 27/11/23 | 01:53:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127015316 | 27/11/23 | 01:53:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127015328 | 27/11/23 | 01:53:28 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127015339 | 27/11/23 | 01:53:39 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127015350 | 27/11/23 | 01:53:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127015401 | 27/11/23 | 01:54:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127015412 | 27/11/23 | 01:54:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127015424 | 27/11/23 | 01:54:24 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127015435 | 27/11/23 | 01:54:35 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127015446 | 27/11/23 | 01:54:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127015457 | 27/11/23 | 01:54:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127015508 | 27/11/23 | 01:55:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015520 | 27/11/23 | 01:55:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015531 | 27/11/23 | 01:55:31 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015542 | 27/11/23 | 01:55:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015553 | 27/11/23 | 01:55:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015723 | 27/11/23 | 01:57:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015734 | 27/11/23 | 01:57:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015746 | 27/11/23 | 01:57:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015757 | 27/11/23 | 01:57:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015808 | 27/11/23 | 01:58:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015819 | 27/11/23 | 01:58:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015830 | 27/11/23 | 01:58:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015842 | 27/11/23 | 01:58:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015853 | 27/11/23 | 01:58:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015904 | 27/11/23 | 01:59:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015915 | 27/11/23 | 01:59:15 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015926 | 27/11/23 | 01:59:26 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015938 | 27/11/23 | 01:59:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127015949 | 27/11/23 | 01:59:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127020000 | 27/11/23 | 02:00:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127020011 | 27/11/23 | 02:00:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127020022 | 27/11/23 | 02:00:22 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127020034 | 27/11/23 | 02:00:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127020045 | 27/11/23 | 02:00:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127020056 | 27/11/23 | 02:00:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020226 | 27/11/23 | 02:02:26 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020237 | 27/11/23 | 02:02:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020248 | 27/11/23 | 02:02:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020259 | 27/11/23 | 02:02:59 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020311 | 27/11/23 | 02:03:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020322 | 27/11/23 | 02:03:22 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020333 | 27/11/23 | 02:03:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020344 | 27/11/23 | 02:03:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020355 | 27/11/23 | 02:03:55 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020407 | 27/11/23 | 02:04:07 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020418 | 27/11/23 | 02:04:18 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020429 | 27/11/23 | 02:04:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020440 | 27/11/23 | 02:04:40 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020451 | 27/11/23 | 02:04:51 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020503 | 27/11/23 | 02:05:03 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020514 | 27/11/23 | 02:05:14 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127020525 | 27/11/23 | 02:05:25 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127020536 | 27/11/23 | 02:05:36 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127020547 | 27/11/23 | 02:05:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127020559 | 27/11/23 | 02:05:59 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127020728 | 27/11/23 | 02:07:28 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127020740 | 27/11/23 | 02:07:40 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127020751 | 27/11/23 | 02:07:51 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127020802 | 27/11/23 | 02:08:02 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127020813 | 27/11/23 | 02:08:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127020824 | 27/11/23 | 02:08:24 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127020836 | 27/11/23 | 02:08:36 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127020847 | 27/11/23 | 02:08:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127020858 | 27/11/23 | 02:08:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127020909 | 27/11/23 | 02:09:09 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127020920 | 27/11/23 | 02:09:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127020932 | 27/11/23 | 02:09:32 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127020943 | 27/11/23 | 02:09:43 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127020954 | 27/11/23 | 02:09:54 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127021005 | 27/11/23 | 02:10:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127021016 | 27/11/23 | 02:10:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127021028 | 27/11/23 | 02:10:28 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127021039 | 27/11/23 | 02:10:39 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127021050 | 27/11/23 | 02:10:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127021101 | 27/11/23 | 02:11:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127021220 | 27/11/23 | 02:12:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127021231 | 27/11/23 | 02:12:31 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127021242 | 27/11/23 | 02:12:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127021253 | 27/11/23 | 02:12:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127021305 | 27/11/23 | 02:13:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127021316 | 27/11/23 | 02:13:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127021327 | 27/11/23 | 02:13:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127021338 | 27/11/23 | 02:13:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127021349 | 27/11/23 | 02:13:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127021401 | 27/11/23 | 02:14:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127021412 | 27/11/23 | 02:14:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127021423 | 27/11/23 | 02:14:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127021434 | 27/11/23 | 02:14:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127021445 | 27/11/23 | 02:14:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127021457 | 27/11/23 | 02:14:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127021508 | 27/11/23 | 02:15:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127021519 | 27/11/23 | 02:15:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127021530 | 27/11/23 | 02:15:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127021541 | 27/11/23 | 02:15:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127021553 | 27/11/23 | 02:15:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127021723 | 27/11/23 | 02:17:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127021734 | 27/11/23 | 02:17:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127021745 | 27/11/23 | 02:17:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127021756 | 27/11/23 | 02:17:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127021808 | 27/11/23 | 02:18:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127021819 | 27/11/23 | 02:18:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127021830 | 27/11/23 | 02:18:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127021841 | 27/11/23 | 02:18:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127021852 | 27/11/23 | 02:18:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127021904 | 27/11/23 | 02:19:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127021915 | 27/11/23 | 02:19:15 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127021926 | 27/11/23 | 02:19:26 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127021937 | 27/11/23 | 02:19:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127021948 | 27/11/23 | 02:19:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022000 | 27/11/23 | 02:20:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022011 | 27/11/23 | 02:20:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022022 | 27/11/23 | 02:20:22 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022033 | 27/11/23 | 02:20:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022044 | 27/11/23 | 02:20:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022056 | 27/11/23 | 02:20:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022225 | 27/11/23 | 02:22:25 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022237 | 27/11/23 | 02:22:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022248 | 27/11/23 | 02:22:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022259 | 27/11/23 | 02:22:59 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022310 | 27/11/23 | 02:23:10 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022321 | 27/11/23 | 02:23:21 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022333 | 27/11/23 | 02:23:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022344 | 27/11/23 | 02:23:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022355 | 27/11/23 | 02:23:55 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022406 | 27/11/23 | 02:24:06 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022417 | 27/11/23 | 02:24:17 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022429 | 27/11/23 | 02:24:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022440 | 27/11/23 | 02:24:40 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127022451 | 27/11/23 | 02:24:51 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127022502 | 27/11/23 | 02:25:02 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127022513 | 27/11/23 | 02:25:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127022525 | 27/11/23 | 02:25:25 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127022536 | 27/11/23 | 02:25:36 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127022547 | 27/11/23 | 02:25:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127022558 | 27/11/23 | 02:25:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127022728 | 27/11/23 | 02:27:28 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127022739 | 27/11/23 | 02:27:39 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127022750 | 27/11/23 | 02:27:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127022802 | 27/11/23 | 02:28:02 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127022813 | 27/11/23 | 02:28:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127022824 | 27/11/23 | 02:28:24 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127022835 | 27/11/23 | 02:28:35 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127022846 | 27/11/23 | 02:28:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127022858 | 27/11/23 | 02:28:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127022909 | 27/11/23 | 02:29:09 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127022920 | 27/11/23 | 02:29:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127022931 | 27/11/23 | 02:29:31 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127022942 | 27/11/23 | 02:29:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127022954 | 27/11/23 | 02:29:54 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127023005 | 27/11/23 | 02:30:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127023016 | 27/11/23 | 02:30:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127023027 | 27/11/23 | 02:30:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127023038 | 27/11/23 | 02:30:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127023050 | 27/11/23 | 02:30:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127023101 | 27/11/23 | 02:31:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127023231 | 27/11/23 | 02:32:31 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023242 | 27/11/23 | 02:32:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023253 | 27/11/23 | 02:32:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023304 | 27/11/23 | 02:33:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023315 | 27/11/23 | 02:33:15 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023327 | 27/11/23 | 02:33:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023338 | 27/11/23 | 02:33:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023349 | 27/11/23 | 02:33:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023400 | 27/11/23 | 02:34:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023411 | 27/11/23 | 02:34:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023423 | 27/11/23 | 02:34:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023434 | 27/11/23 | 02:34:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023445 | 27/11/23 | 02:34:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023456 | 27/11/23 | 02:34:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023508 | 27/11/23 | 02:35:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023519 | 27/11/23 | 02:35:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023530 | 27/11/23 | 02:35:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023541 | 27/11/23 | 02:35:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023552 | 27/11/23 | 02:35:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023604 | 27/11/23 | 02:36:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023733 | 27/11/23 | 02:37:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023744 | 27/11/23 | 02:37:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127023756 | 27/11/23 | 02:37:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127023807 | 27/11/23 | 02:38:07 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127023818 | 27/11/23 | 02:38:18 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127023829 | 27/11/23 | 02:38:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127023840 | 27/11/23 | 02:38:40 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 48.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127023852 | 27/11/23 | 02:38:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 48.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127023903 | 27/11/23 | 02:39:03 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127023914 | 27/11/23 | 02:39:14 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127023925 | 27/11/23 | 02:39:25 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127023936 | 27/11/23 | 02:39:36 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127023948 | 27/11/23 | 02:39:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127023959 | 27/11/23 | 02:39:59 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127024010 | 27/11/23 | 02:40:10 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127024021 | 27/11/23 | 02:40:21 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127024032 | 27/11/23 | 02:40:32 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024044 | 27/11/23 | 02:40:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024055 | 27/11/23 | 02:40:55 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024106 | 27/11/23 | 02:41:06 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024236 | 27/11/23 | 02:42:36 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024247 | 27/11/23 | 02:42:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024258 | 27/11/23 | 02:42:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024310 | 27/11/23 | 02:43:10 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024321 | 27/11/23 | 02:43:21 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024332 | 27/11/23 | 02:43:32 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024343 | 27/11/23 | 02:43:43 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024354 | 27/11/23 | 02:43:54 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024406 | 27/11/23 | 02:44:06 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024417 | 27/11/23 | 02:44:17 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024428 | 27/11/23 | 02:44:28 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024439 | 27/11/23 | 02:44:39 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024450 | 27/11/23 | 02:44:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127024502 | 27/11/23 | 02:45:02 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127024513 | 27/11/23 | 02:45:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127024524 | 27/11/23 | 02:45:24 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127024535 | 27/11/23 | 02:45:35 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127024546 | 27/11/23 | 02:45:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127024558 | 27/11/23 | 02:45:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127024609 | 27/11/23 | 02:46:09 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127024727 | 27/11/23 | 02:47:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127024739 | 27/11/23 | 02:47:39 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127024750 | 27/11/23 | 02:47:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127024801 | 27/11/23 | 02:48:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127024812 | 27/11/23 | 02:48:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127024823 | 27/11/23 | 02:48:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127024835 | 27/11/23 | 02:48:35 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127024846 | 27/11/23 | 02:48:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127024857 | 27/11/23 | 02:48:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127024908 | 27/11/23 | 02:49:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127024919 | 27/11/23 | 02:49:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127024931 | 27/11/23 | 02:49:31 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127024942 | 27/11/23 | 02:49:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127024953 | 27/11/23 | 02:49:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127025004 | 27/11/23 | 02:50:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127025015 | 27/11/23 | 02:50:15 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127025027 | 27/11/23 | 02:50:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127025038 | 27/11/23 | 02:50:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127025049 | 27/11/23 | 02:50:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127025100 | 27/11/23 | 02:51:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127025230 | 27/11/23 | 02:52:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127025241 | 27/11/23 | 02:52:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127025252 | 27/11/23 | 02:52:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127025304 | 27/11/23 | 02:53:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025315 | 27/11/23 | 02:53:15 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025326 | 27/11/23 | 02:53:26 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025337 | 27/11/23 | 02:53:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025348 | 27/11/23 | 02:53:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025400 | 27/11/23 | 02:54:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025411 | 27/11/23 | 02:54:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025422 | 27/11/23 | 02:54:22 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025433 | 27/11/23 | 02:54:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025444 | 27/11/23 | 02:54:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025456 | 27/11/23 | 02:54:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025507 | 27/11/23 | 02:55:07 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025518 | 27/11/23 | 02:55:18 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025529 | 27/11/23 | 02:55:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025540 | 27/11/23 | 02:55:40 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025552 | 27/11/23 | 02:55:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025603 | 27/11/23 | 02:56:03 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127025732 | 27/11/23 | 02:57:32 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127025744 | 27/11/23 | 02:57:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127025755 | 27/11/23 | 02:57:55 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127025806 | 27/11/23 | 02:58:06 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127025817 | 27/11/23 | 02:58:17 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127025829 | 27/11/23 | 02:58:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127025840 | 27/11/23 | 02:58:40 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127025851 | 27/11/23 | 02:58:51 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127025902 | 27/11/23 | 02:59:02 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127025913 | 27/11/23 | 02:59:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127025925 | 27/11/23 | 02:59:25 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127025936 | 27/11/23 | 02:59:36 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127025947 | 27/11/23 | 02:59:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127025958 | 27/11/23 | 02:59:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127030009 | 27/11/23 | 03:00:09 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127030021 | 27/11/23 | 03:00:21 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127030032 | 27/11/23 | 03:00:32 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127030043 | 27/11/23 | 03:00:43 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127030054 | 27/11/23 | 03:00:54 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127030105 | 27/11/23 | 03:01:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127030235 | 27/11/23 | 03:02:35 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127030246 | 27/11/23 | 03:02:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127030257 | 27/11/23 | 03:02:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127030309 | 27/11/23 | 03:03:09 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127030320 | 27/11/23 | 03:03:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127030331 | 27/11/23 | 03:03:31 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127030342 | 27/11/23 | 03:03:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127030353 | 27/11/23 | 03:03:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127030405 | 27/11/23 | 03:04:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127030416 | 27/11/23 | 03:04:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127030427 | 27/11/23 | 03:04:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127030438 | 27/11/23 | 03:04:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127030450 | 27/11/23 | 03:04:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127030501 | 27/11/23 | 03:05:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127030512 | 27/11/23 | 03:05:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127030523 | 27/11/23 | 03:05:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127030534 | 27/11/23 | 03:05:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127030546 | 27/11/23 | 03:05:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127030557 | 27/11/23 | 03:05:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127030608 | 27/11/23 | 03:06:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127030738 | 27/11/23 | 03:07:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127030749 | 27/11/23 | 03:07:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127030800 | 27/11/23 | 03:08:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127030811 | 27/11/23 | 03:08:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127030823 | 27/11/23 | 03:08:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127030834 | 27/11/23 | 03:08:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127030845 | 27/11/23 | 03:08:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 43.1 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127030856 | 27/11/23 | 03:08:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127030907 | 27/11/23 | 03:09:07 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127030919 | 27/11/23 | 03:09:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127030930 | 27/11/23 | 03:09:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127030941 | 27/11/23 | 03:09:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127030952 | 27/11/23 | 03:09:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127031004 | 27/11/23 | 03:10:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127031015 | 27/11/23 | 03:10:15 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127031026 | 27/11/23 | 03:10:26 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127031037 | 27/11/23 | 03:10:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127031048 | 27/11/23 | 03:10:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127031100 | 27/11/23 | 03:11:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127031111 | 27/11/23 | 03:11:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031240 | 27/11/23 | 03:12:40 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031252 | 27/11/23 | 03:12:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031303 | 27/11/23 | 03:13:03 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031314 | 27/11/23 | 03:13:14 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031325 | 27/11/23 | 03:13:25 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031336 | 27/11/23 | 03:13:36 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031348 | 27/11/23 | 03:13:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031359 | 27/11/23 | 03:13:59 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031410 | 27/11/23 | 03:14:10 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031421 | 27/11/23 | 03:14:21 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031432 | 27/11/23 | 03:14:32 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031444 | 27/11/23 | 03:14:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031455 | 27/11/23 | 03:14:55 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031506 | 27/11/23 | 03:15:06 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031517 | 27/11/23 | 03:15:17 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031529 | 27/11/23 | 03:15:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127031540 | 27/11/23 | 03:15:40 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127031551 | 27/11/23 | 03:15:51 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127031602 | 27/11/23 | 03:16:02 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127031613 | 27/11/23 | 03:16:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127031743 | 27/11/23 | 03:17:43 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127031754 | 27/11/23 | 03:17:54 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127031805 | 27/11/23 | 03:18:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127031817 | 27/11/23 | 03:18:17 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127031828 | 27/11/23 | 03:18:28 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127031839 | 27/11/23 | 03:18:39 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127031850 | 27/11/23 | 03:18:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127031901 | 27/11/23 | 03:19:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127031913 | 27/11/23 | 03:19:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127031924 | 27/11/23 | 03:19:24 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127031935 | 27/11/23 | 03:19:35 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127031946 | 27/11/23 | 03:19:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127031957 | 27/11/23 | 03:19:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127032009 | 27/11/23 | 03:20:09 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127032020 | 27/11/23 | 03:20:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127032031 | 27/11/23 | 03:20:31 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127032042 | 27/11/23 | 03:20:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127032053 | 27/11/23 | 03:20:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127032105 | 27/11/23 | 03:21:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127032116 | 27/11/23 | 03:21:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127032234 | 27/11/23 | 03:22:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127032246 | 27/11/23 | 03:22:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032257 | 27/11/23 | 03:22:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032308 | 27/11/23 | 03:23:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032319 | 27/11/23 | 03:23:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032330 | 27/11/23 | 03:23:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032342 | 27/11/23 | 03:23:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032353 | 27/11/23 | 03:23:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032404 | 27/11/23 | 03:24:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032415 | 27/11/23 | 03:24:15 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032427 | 27/11/23 | 03:24:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032438 | 27/11/23 | 03:24:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032449 | 27/11/23 | 03:24:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032500 | 27/11/23 | 03:25:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032511 | 27/11/23 | 03:25:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032522 | 27/11/23 | 03:25:22 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032534 | 27/11/23 | 03:25:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032545 | 27/11/23 | 03:25:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032556 | 27/11/23 | 03:25:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032607 | 27/11/23 | 03:26:07 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127032737 | 27/11/23 | 03:27:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127032748 | 27/11/23 | 03:27:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127032759 | 27/11/23 | 03:27:59 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127032811 | 27/11/23 | 03:28:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127032822 | 27/11/23 | 03:28:22 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127032833 | 27/11/23 | 03:28:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127032844 | 27/11/23 | 03:28:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127032855 | 27/11/23 | 03:28:55 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127032907 | 27/11/23 | 03:29:07 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127032918 | 27/11/23 | 03:29:18 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127032929 | 27/11/23 | 03:29:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127032940 | 27/11/23 | 03:29:40 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127032952 | 27/11/23 | 03:29:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 48.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127033003 | 27/11/23 | 03:30:03 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 48.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127033014 | 27/11/23 | 03:30:14 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 48.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127033025 | 27/11/23 | 03:30:25 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 48.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127033036 | 27/11/23 | 03:30:36 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127033047 | 27/11/23 | 03:30:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127033059 | 27/11/23 | 03:30:59 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127033110 | 27/11/23 | 03:31:10 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127033240 | 27/11/23 | 03:32:40 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033251 | 27/11/23 | 03:32:51 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033302 | 27/11/23 | 03:33:02 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033313 | 27/11/23 | 03:33:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033324 | 27/11/23 | 03:33:24 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033336 | 27/11/23 | 03:33:36 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033347 | 27/11/23 | 03:33:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033358 | 27/11/23 | 03:33:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033409 | 27/11/23 | 03:34:09 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033420 | 27/11/23 | 03:34:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033432 | 27/11/23 | 03:34:32 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033443 | 27/11/23 | 03:34:43 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033454 | 27/11/23 | 03:34:54 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033505 | 27/11/23 | 03:35:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033516 | 27/11/23 | 03:35:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033528 | 27/11/23 | 03:35:28 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033539 | 27/11/23 | 03:35:39 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033550 | 27/11/23 | 03:35:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033601 | 27/11/23 | 03:36:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033612 | 27/11/23 | 03:36:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127033742 | 27/11/23 | 03:37:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127033753 | 27/11/23 | 03:37:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127033805 | 27/11/23 | 03:38:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127033816 | 27/11/23 | 03:38:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127033827 | 27/11/23 | 03:38:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127033838 | 27/11/23 | 03:38:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127033849 | 27/11/23 | 03:38:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127033901 | 27/11/23 | 03:39:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127033912 | 27/11/23 | 03:39:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127033923 | 27/11/23 | 03:39:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127033934 | 27/11/23 | 03:39:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127033945 | 27/11/23 | 03:39:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127033957 | 27/11/23 | 03:39:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127034008 | 27/11/23 | 03:40:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127034019 | 27/11/23 | 03:40:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127034030 | 27/11/23 | 03:40:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127034041 | 27/11/23 | 03:40:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127034053 | 27/11/23 | 03:40:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127034104 | 27/11/23 | 03:41:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127034115 | 27/11/23 | 03:41:15 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127034245 | 27/11/23 | 03:42:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127034256 | 27/11/23 | 03:42:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127034307 | 27/11/23 | 03:43:07 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127034318 | 27/11/23 | 03:43:18 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127034330 | 27/11/23 | 03:43:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127034341 | 27/11/23 | 03:43:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127034352 | 27/11/23 | 03:43:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127034403 | 27/11/23 | 03:44:03 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127034414 | 27/11/23 | 03:44:14 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127034426 | 27/11/23 | 03:44:26 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127034437 | 27/11/23 | 03:44:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127034448 | 27/11/23 | 03:44:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127034459 | 27/11/23 | 03:44:59 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127034510 | 27/11/23 | 03:45:10 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127034522 | 27/11/23 | 03:45:22 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127034533 | 27/11/23 | 03:45:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127034544 | 27/11/23 | 03:45:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127034555 | 27/11/23 | 03:45:55 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127034606 | 27/11/23 | 03:46:06 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127034618 | 27/11/23 | 03:46:18 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127034747 | 27/11/23 | 03:47:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127034758 | 27/11/23 | 03:47:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127034810 | 27/11/23 | 03:48:10 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127034821 | 27/11/23 | 03:48:21 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127034832 | 27/11/23 | 03:48:32 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127034843 | 27/11/23 | 03:48:43 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127034854 | 27/11/23 | 03:48:54 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127034906 | 27/11/23 | 03:49:06 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127034917 | 27/11/23 | 03:49:17 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127034928 | 27/11/23 | 03:49:28 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127034939 | 27/11/23 | 03:49:39 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127034951 | 27/11/23 | 03:49:51 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127035002 | 27/11/23 | 03:50:02 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127035013 | 27/11/23 | 03:50:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127035024 | 27/11/23 | 03:50:24 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127035035 | 27/11/23 | 03:50:35 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127035047 | 27/11/23 | 03:50:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035058 | 27/11/23 | 03:50:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035109 | 27/11/23 | 03:51:09 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035120 | 27/11/23 | 03:51:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035250 | 27/11/23 | 03:52:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035301 | 27/11/23 | 03:53:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035312 | 27/11/23 | 03:53:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035323 | 27/11/23 | 03:53:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035335 | 27/11/23 | 03:53:35 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035346 | 27/11/23 | 03:53:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035357 | 27/11/23 | 03:53:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035408 | 27/11/23 | 03:54:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035419 | 27/11/23 | 03:54:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035431 | 27/11/23 | 03:54:31 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035442 | 27/11/23 | 03:54:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035453 | 27/11/23 | 03:54:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035504 | 27/11/23 | 03:55:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035516 | 27/11/23 | 03:55:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 40.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035527 | 27/11/23 | 03:55:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035538 | 27/11/23 | 03:55:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127035549 | 27/11/23 | 03:55:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127035600 | 27/11/23 | 03:56:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127035612 | 27/11/23 | 03:56:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127035623 | 27/11/23 | 03:56:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127035741 | 27/11/23 | 03:57:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127035752 | 27/11/23 | 03:57:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127035804 | 27/11/23 | 03:58:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127035815 | 27/11/23 | 03:58:15 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0
231127035826 | 27/11/23 | 03:58:26 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0
231127035837 | 27/11/23 | 03:58:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0
231127035848 | 27/11/23 | 03:58:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0
231127035900 | 27/11/23 | 03:59:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0
231127035911 | 27/11/23 | 03:59:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127035922 | 27/11/23 | 03:59:22 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127035933 | 27/11/23 | 03:59:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127035944 | 27/11/23 | 03:59:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127035956 | 27/11/23 | 03:59:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127040007 | 27/11/23 | 04:00:07 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127040018 | 27/11/23 | 04:00:18 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127040029 | 27/11/23 | 04:00:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127040041 | 27/11/23 | 04:00:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127040052 | 27/11/23 | 04:00:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127040103 | 27/11/23 | 04:01:03 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127040114 | 27/11/23 | 04:01:14 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.6 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127040244 | 27/11/23 | 04:02:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127040255 | 27/11/23 | 04:02:55 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127040306 | 27/11/23 | 04:03:06 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040317 | 27/11/23 | 04:03:17 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040329 | 27/11/23 | 04:03:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040340 | 27/11/23 | 04:03:40 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040351 | 27/11/23 | 04:03:51 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040402 | 27/11/23 | 04:04:02 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040413 | 27/11/23 | 04:04:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040425 | 27/11/23 | 04:04:25 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040436 | 27/11/23 | 04:04:36 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040447 | 27/11/23 | 04:04:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040458 | 27/11/23 | 04:04:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040509 | 27/11/23 | 04:05:09 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040521 | 27/11/23 | 04:05:21 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040532 | 27/11/23 | 04:05:32 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040543 | 27/11/23 | 04:05:43 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040554 | 27/11/23 | 04:05:54 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040605 | 27/11/23 | 04:06:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040617 | 27/11/23 | 04:06:17 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040746 | 27/11/23 | 04:07:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040758 | 27/11/23 | 04:07:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040809 | 27/11/23 | 04:08:09 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040820 | 27/11/23 | 04:08:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040831 | 27/11/23 | 04:08:31 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040842 | 27/11/23 | 04:08:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127040854 | 27/11/23 | 04:08:54 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127040905 | 27/11/23 | 04:09:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127040916 | 27/11/23 | 04:09:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127040927 | 27/11/23 | 04:09:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127040938 | 27/11/23 | 04:09:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127040950 | 27/11/23 | 04:09:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127041001 | 27/11/23 | 04:10:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127041012 | 27/11/23 | 04:10:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127041023 | 27/11/23 | 04:10:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127041034 | 27/11/23 | 04:10:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127041046 | 27/11/23 | 04:10:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127041057 | 27/11/23 | 04:10:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127041108 | 27/11/23 | 04:11:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127041119 | 27/11/23 | 04:11:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127041249 | 27/11/23 | 04:12:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127041300 | 27/11/23 | 04:13:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127041311 | 27/11/23 | 04:13:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127041323 | 27/11/23 | 04:13:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127041334 | 27/11/23 | 04:13:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127041345 | 27/11/23 | 04:13:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127041356 | 27/11/23 | 04:13:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127041408 | 27/11/23 | 04:14:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127041419 | 27/11/23 | 04:14:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127041430 | 27/11/23 | 04:14:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127041441 | 27/11/23 | 04:14:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127041452 | 27/11/23 | 04:14:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127041504 | 27/11/23 | 04:15:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041515 | 27/11/23 | 04:15:15 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041526 | 27/11/23 | 04:15:26 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041537 | 27/11/23 | 04:15:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041548 | 27/11/23 | 04:15:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041600 | 27/11/23 | 04:16:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041611 | 27/11/23 | 04:16:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041622 | 27/11/23 | 04:16:22 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041752 | 27/11/23 | 04:17:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041803 | 27/11/23 | 04:18:03 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041814 | 27/11/23 | 04:18:14 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041825 | 27/11/23 | 04:18:25 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041837 | 27/11/23 | 04:18:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041848 | 27/11/23 | 04:18:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041859 | 27/11/23 | 04:18:59 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041910 | 27/11/23 | 04:19:10 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041921 | 27/11/23 | 04:19:21 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041932 | 27/11/23 | 04:19:32 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041944 | 27/11/23 | 04:19:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127041955 | 27/11/23 | 04:19:55 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127042006 | 27/11/23 | 04:20:06 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127042017 | 27/11/23 | 04:20:17 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127042029 | 27/11/23 | 04:20:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127042040 | 27/11/23 | 04:20:40 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127042051 | 27/11/23 | 04:20:51 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127042102 | 27/11/23 | 04:21:02 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127042113 | 27/11/23 | 04:21:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127042125 | 27/11/23 | 04:21:25 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127042254 | 27/11/23 | 04:22:54 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042305 | 27/11/23 | 04:23:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042317 | 27/11/23 | 04:23:17 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042328 | 27/11/23 | 04:23:28 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042339 | 27/11/23 | 04:23:39 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042350 | 27/11/23 | 04:23:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042401 | 27/11/23 | 04:24:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042413 | 27/11/23 | 04:24:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042424 | 27/11/23 | 04:24:24 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042435 | 27/11/23 | 04:24:35 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042446 | 27/11/23 | 04:24:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042457 | 27/11/23 | 04:24:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042509 | 27/11/23 | 04:25:09 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042520 | 27/11/23 | 04:25:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042531 | 27/11/23 | 04:25:31 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042542 | 27/11/23 | 04:25:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042553 | 27/11/23 | 04:25:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127042605 | 27/11/23 | 04:26:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127042616 | 27/11/23 | 04:26:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127042627 | 27/11/23 | 04:26:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127042757 | 27/11/23 | 04:27:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127042808 | 27/11/23 | 04:28:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127042819 | 27/11/23 | 04:28:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127042830 | 27/11/23 | 04:28:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127042842 | 27/11/23 | 04:28:42 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127042853 | 27/11/23 | 04:28:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127042904 | 27/11/23 | 04:29:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127042915 | 27/11/23 | 04:29:15 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127042926 | 27/11/23 | 04:29:26 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127042938 | 27/11/23 | 04:29:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127042949 | 27/11/23 | 04:29:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043000 | 27/11/23 | 04:30:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043011 | 27/11/23 | 04:30:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043023 | 27/11/23 | 04:30:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043034 | 27/11/23 | 04:30:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043045 | 27/11/23 | 04:30:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043056 | 27/11/23 | 04:30:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043107 | 27/11/23 | 04:31:07 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043119 | 27/11/23 | 04:31:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043130 | 27/11/23 | 04:31:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043248 | 27/11/23 | 04:32:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043259 | 27/11/23 | 04:32:59 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043311 | 27/11/23 | 04:33:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043322 | 27/11/23 | 04:33:22 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043333 | 27/11/23 | 04:33:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043344 | 27/11/23 | 04:33:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043355 | 27/11/23 | 04:33:55 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043407 | 27/11/23 | 04:34:07 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043418 | 27/11/23 | 04:34:18 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043429 | 27/11/23 | 04:34:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043440 | 27/11/23 | 04:34:40 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043451 | 27/11/23 | 04:34:51 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127043503 | 27/11/23 | 04:35:03 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127043514 | 27/11/23 | 04:35:14 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127043525 | 27/11/23 | 04:35:25 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127043536 | 27/11/23 | 04:35:36 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.6 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127043547 | 27/11/23 | 04:35:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127043559 | 27/11/23 | 04:35:59 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127043610 | 27/11/23 | 04:36:10 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127043621 | 27/11/23 | 04:36:21 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127043751 | 27/11/23 | 04:37:51 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127043802 | 27/11/23 | 04:38:02 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127043813 | 27/11/23 | 04:38:13 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127043824 | 27/11/23 | 04:38:24 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127043835 | 27/11/23 | 04:38:35 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127043847 | 27/11/23 | 04:38:47 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127043858 | 27/11/23 | 04:38:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127043909 | 27/11/23 | 04:39:09 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127043920 | 27/11/23 | 04:39:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127043932 | 27/11/23 | 04:39:32 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127043943 | 27/11/23 | 04:39:43 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127043954 | 27/11/23 | 04:39:54 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127044005 | 27/11/23 | 04:40:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127044016 | 27/11/23 | 04:40:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127044028 | 27/11/23 | 04:40:28 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127044039 | 27/11/23 | 04:40:39 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127044050 | 27/11/23 | 04:40:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127044101 | 27/11/23 | 04:41:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127044112 | 27/11/23 | 04:41:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127044124 | 27/11/23 | 04:41:24 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127044253 | 27/11/23 | 04:42:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044304 | 27/11/23 | 04:43:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044316 | 27/11/23 | 04:43:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044327 | 27/11/23 | 04:43:27 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044338 | 27/11/23 | 04:43:38 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044349 | 27/11/23 | 04:43:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044400 | 27/11/23 | 04:44:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044412 | 27/11/23 | 04:44:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044423 | 27/11/23 | 04:44:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044434 | 27/11/23 | 04:44:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044445 | 27/11/23 | 04:44:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044456 | 27/11/23 | 04:44:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044508 | 27/11/23 | 04:45:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044519 | 27/11/23 | 04:45:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044530 | 27/11/23 | 04:45:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044541 | 27/11/23 | 04:45:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044553 | 27/11/23 | 04:45:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044604 | 27/11/23 | 04:46:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044615 | 27/11/23 | 04:46:15 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044626 | 27/11/23 | 04:46:26 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044756 | 27/11/23 | 04:47:56 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044807 | 27/11/23 | 04:48:07 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127044818 | 27/11/23 | 04:48:18 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127044829 | 27/11/23 | 04:48:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127044841 | 27/11/23 | 04:48:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127044852 | 27/11/23 | 04:48:52 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127044903 | 27/11/23 | 04:49:03 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127044914 | 27/11/23 | 04:49:14 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127044925 | 27/11/23 | 04:49:25 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127044937 | 27/11/23 | 04:49:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127044948 | 27/11/23 | 04:49:48 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127044959 | 27/11/23 | 04:49:59 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127045010 | 27/11/23 | 04:50:10 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127045021 | 27/11/23 | 04:50:21 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127045033 | 27/11/23 | 04:50:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127045044 | 27/11/23 | 04:50:44 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127045055 | 27/11/23 | 04:50:55 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127045106 | 27/11/23 | 04:51:06 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127045117 | 27/11/23 | 04:51:17 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127045129 | 27/11/23 | 04:51:29 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127045258 | 27/11/23 | 04:52:58 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127045309 | 27/11/23 | 04:53:09 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127045320 | 27/11/23 | 04:53:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127045332 | 27/11/23 | 04:53:32 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127045343 | 27/11/23 | 04:53:43 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 43.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127045354 | 27/11/23 | 04:53:54 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 43 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127045405 | 27/11/23 | 04:54:05 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127045416 | 27/11/23 | 04:54:16 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.5 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127045428 | 27/11/23 | 04:54:28 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127045439 | 27/11/23 | 04:54:39 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127045450 | 27/11/23 | 04:54:50 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127045501 | 27/11/23 | 04:55:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127045512 | 27/11/23 | 04:55:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127045524 | 27/11/23 | 04:55:24 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127045535 | 27/11/23 | 04:55:35 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127045546 | 27/11/23 | 04:55:46 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127045557 | 27/11/23 | 04:55:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127045608 | 27/11/23 | 04:56:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127045620 | 27/11/23 | 04:56:20 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127045631 | 27/11/23 | 04:56:31 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127045801 | 27/11/23 | 04:58:01 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127045812 | 27/11/23 | 04:58:12 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127045823 | 27/11/23 | 04:58:23 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127045834 | 27/11/23 | 04:58:34 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127045845 | 27/11/23 | 04:58:45 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127045857 | 27/11/23 | 04:58:57 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127045908 | 27/11/23 | 04:59:08 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127045919 | 27/11/23 | 04:59:19 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127045930 | 27/11/23 | 04:59:30 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127045941 | 27/11/23 | 04:59:41 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127045953 | 27/11/23 | 04:59:53 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050004 | 27/11/23 | 05:00:04 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050015 | 27/11/23 | 05:00:15 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050026 | 27/11/23 | 05:00:26 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050037 | 27/11/23 | 05:00:37 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050049 | 27/11/23 | 05:00:49 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050100 | 27/11/23 | 05:01:00 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.8 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050111 | 27/11/23 | 05:01:11 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127050122 | 27/11/23 | 05:01:22 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127050133 | 27/11/23 | 05:01:33 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 41.6 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127050303 | 27/11/23 | 05:03:03 | 15 | 24 | 20 | 30 | 70 | 42.2 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127050314 | 27/11/23 | 05:03:14 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127050326 | 27/11/23 | 05:03:26 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.2 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127050337 | 27/11/23 | 05:03:37 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127050348 | 27/11/23 | 05:03:48 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127050359 | 27/11/23 | 05:03:59 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127050410 | 27/11/23 | 05:04:10 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127050422 | 27/11/23 | 05:04:22 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127050433 | 27/11/23 | 05:04:33 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127050444 | 27/11/23 | 05:04:44 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127050455 | 27/11/23 | 05:04:55 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127050506 | 27/11/23 | 05:05:06 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127050518 | 27/11/23 | 05:05:18 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127050529 | 27/11/23 | 05:05:29 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127050540 | 27/11/23 | 05:05:40 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127050551 | 27/11/23 | 05:05:51 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127050602 | 27/11/23 | 05:06:02 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127050614 | 27/11/23 | 05:06:14 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127050625 | 27/11/23 | 05:06:25 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127050636 | 27/11/23 | 05:06:36 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127050806 | 27/11/23 | 05:08:06 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050817 | 27/11/23 | 05:08:17 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050828 | 27/11/23 | 05:08:28 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050839 | 27/11/23 | 05:08:39 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050851 | 27/11/23 | 05:08:51 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050902 | 27/11/23 | 05:09:02 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050913 | 27/11/23 | 05:09:13 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050924 | 27/11/23 | 05:09:24 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050935 | 27/11/23 | 05:09:35 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050947 | 27/11/23 | 05:09:47 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127050958 | 27/11/23 | 05:09:58 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127051009 | 27/11/23 | 05:10:09 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127051020 | 27/11/23 | 05:10:20 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127051031 | 27/11/23 | 05:10:31 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127051043 | 27/11/23 | 05:10:43 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127051054 | 27/11/23 | 05:10:54 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127051105 | 27/11/23 | 05:11:05 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127051116 | 27/11/23 | 05:11:16 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127051127 | 27/11/23 | 05:11:27 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127051139 | 27/11/23 | 05:11:39 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127051257 | 27/11/23 | 05:12:57 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127051308 | 27/11/23 | 05:13:08 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127051320 | 27/11/23 | 05:13:20 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.3 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127051331 | 27/11/23 | 05:13:31 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.3 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127051342 | 27/11/23 | 05:13:42 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127051353 | 27/11/23 | 05:13:53 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127051404 | 27/11/23 | 05:14:04 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127051416 | 27/11/23 | 05:14:16 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127051427 | 27/11/23 | 05:14:27 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127051438 | 27/11/23 | 05:14:38 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127051449 | 27/11/23 | 05:14:49 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127051500 | 27/11/23 | 05:15:00 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127051512 | 27/11/23 | 05:15:12 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127051523 | 27/11/23 | 05:15:23 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127051534 | 27/11/23 | 05:15:34 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127051545 | 27/11/23 | 05:15:45 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127051556 | 27/11/23 | 05:15:56 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127051608 | 27/11/23 | 05:16:08 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127051619 | 27/11/23 | 05:16:19 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127051630 | 27/11/23 | 05:16:30 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127051800 | 27/11/23 | 05:18:00 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127051811 | 27/11/23 | 05:18:11 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127051823 | 27/11/23 | 05:18:23 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127051834 | 27/11/23 | 05:18:34 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127051845 | 27/11/23 | 05:18:45 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127051856 | 27/11/23 | 05:18:56 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127051907 | 27/11/23 | 05:19:07 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127051919 | 27/11/23 | 05:19:19 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127051930 | 27/11/23 | 05:19:30 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127051941 | 27/11/23 | 05:19:41 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127051952 | 27/11/23 | 05:19:52 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127052003 | 27/11/23 | 05:20:03 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127052015 | 27/11/23 | 05:20:15 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127052026 | 27/11/23 | 05:20:26 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127052037 | 27/11/23 | 05:20:37 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 43.1 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052048 | 27/11/23 | 05:20:48 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052059 | 27/11/23 | 05:20:59 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052111 | 27/11/23 | 05:21:11 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052122 | 27/11/23 | 05:21:22 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052133 | 27/11/23 | 05:21:33 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052303 | 27/11/23 | 05:23:03 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052314 | 27/11/23 | 05:23:14 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052325 | 27/11/23 | 05:23:25 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052336 | 27/11/23 | 05:23:36 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052348 | 27/11/23 | 05:23:48 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 43.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052359 | 27/11/23 | 05:23:59 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052410 | 27/11/23 | 05:24:10 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052421 | 27/11/23 | 05:24:21 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052432 | 27/11/23 | 05:24:32 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052444 | 27/11/23 | 05:24:44 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052455 | 27/11/23 | 05:24:55 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052506 | 27/11/23 | 05:25:06 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052517 | 27/11/23 | 05:25:17 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052528 | 27/11/23 | 05:25:28 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052540 | 27/11/23 | 05:25:40 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052551 | 27/11/23 | 05:25:51 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052602 | 27/11/23 | 05:26:02 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052613 | 27/11/23 | 05:26:13 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127052624 | 27/11/23 | 05:26:24 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127052636 | 27/11/23 | 05:26:36 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.7 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127052805 | 27/11/23 | 05:28:05 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127052817 | 27/11/23 | 05:28:17 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127052828 | 27/11/23 | 05:28:28 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127052839 | 27/11/23 | 05:28:39 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127052850 | 27/11/23 | 05:28:50 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127052901 | 27/11/23 | 05:29:01 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127052913 | 27/11/23 | 05:29:13 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127052924 | 27/11/23 | 05:29:24 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127052935 | 27/11/23 | 05:29:35 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127052946 | 27/11/23 | 05:29:46 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127052957 | 27/11/23 | 05:29:57 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127053009 | 27/11/23 | 05:30:09 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127053020 | 27/11/23 | 05:30:20 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127053031 | 27/11/23 | 05:30:31 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127053042 | 27/11/23 | 05:30:42 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127053053 | 27/11/23 | 05:30:53 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127053105 | 27/11/23 | 05:31:05 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127053116 | 27/11/23 | 05:31:16 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127053127 | 27/11/23 | 05:31:27 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127053138 | 27/11/23 | 05:31:38 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127053308 | 27/11/23 | 05:33:08 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127053319 | 27/11/23 | 05:33:19 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127053330 | 27/11/23 | 05:33:30 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127053342 | 27/11/23 | 05:33:42 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127053353 | 27/11/23 | 05:33:53 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127053404 | 27/11/23 | 05:34:04 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127053415 | 27/11/23 | 05:34:15 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053426 | 27/11/23 | 05:34:26 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053438 | 27/11/23 | 05:34:38 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053449 | 27/11/23 | 05:34:49 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053500 | 27/11/23 | 05:35:00 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053511 | 27/11/23 | 05:35:11 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053522 | 27/11/23 | 05:35:22 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053534 | 27/11/23 | 05:35:34 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053545 | 27/11/23 | 05:35:45 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053556 | 27/11/23 | 05:35:56 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053607 | 27/11/23 | 05:36:07 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053618 | 27/11/23 | 05:36:18 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053630 | 27/11/23 | 05:36:30 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053641 | 27/11/23 | 05:36:41 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053810 | 27/11/23 | 05:38:10 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053822 | 27/11/23 | 05:38:22 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053833 | 27/11/23 | 05:38:33 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053844 | 27/11/23 | 05:38:44 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053855 | 27/11/23 | 05:38:55 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053907 | 27/11/23 | 05:39:07 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053918 | 27/11/23 | 05:39:18 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053929 | 27/11/23 | 05:39:29 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053940 | 27/11/23 | 05:39:40 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127053951 | 27/11/23 | 05:39:51 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127054003 | 27/11/23 | 05:40:03 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127054014 | 27/11/23 | 05:40:14 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127054025 | 27/11/23 | 05:40:25 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127054036 | 27/11/23 | 05:40:36 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127054047 | 27/11/23 | 05:40:47 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127054059 | 27/11/23 | 05:40:59 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127054110 | 27/11/23 | 05:41:10 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127054121 | 27/11/23 | 05:41:21 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127054132 | 27/11/23 | 05:41:32 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127054143 | 27/11/23 | 05:41:43 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127054302 | 27/11/23 | 05:43:02 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127054313 | 27/11/23 | 05:43:13 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.7 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127054325 | 27/11/23 | 05:43:25 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127054336 | 27/11/23 | 05:43:36 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127054347 | 27/11/23 | 05:43:47 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127054358 | 27/11/23 | 05:43:58 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127054409 | 27/11/23 | 05:44:09 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127054421 | 27/11/23 | 05:44:21 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.2 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127054432 | 27/11/23 | 05:44:32 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127054443 | 27/11/23 | 05:44:43 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127054454 | 27/11/23 | 05:44:54 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127054505 | 27/11/23 | 05:45:05 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127054517 | 27/11/23 | 05:45:17 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127054528 | 27/11/23 | 05:45:28 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127054539 | 27/11/23 | 05:45:39 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127054550 | 27/11/23 | 05:45:50 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127054601 | 27/11/23 | 05:46:01 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127054613 | 27/11/23 | 05:46:13 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127054624 | 27/11/23 | 05:46:24 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127054635 | 27/11/23 | 05:46:35 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127054805 | 27/11/23 | 05:48:05 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127054816 | 27/11/23 | 05:48:16 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127054827 | 27/11/23 | 05:48:27 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127054838 | 27/11/23 | 05:48:38 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127054850 | 27/11/23 | 05:48:50 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127054901 | 27/11/23 | 05:49:01 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127054912 | 27/11/23 | 05:49:12 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127054923 | 27/11/23 | 05:49:23 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127054934 | 27/11/23 | 05:49:34 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127054946 | 27/11/23 | 05:49:46 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127054957 | 27/11/23 | 05:49:57 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127055008 | 27/11/23 | 05:50:08 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127055019 | 27/11/23 | 05:50:19 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127055030 | 27/11/23 | 05:50:30 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127055042 | 27/11/23 | 05:50:42 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127055053 | 27/11/23 | 05:50:53 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127055104 | 27/11/23 | 05:51:04 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127055115 | 27/11/23 | 05:51:15 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127055126 | 27/11/23 | 05:51:26 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127055138 | 27/11/23 | 05:51:38 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127055307 | 27/11/23 | 05:53:07 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127055318 | 27/11/23 | 05:53:18 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127055330 | 27/11/23 | 05:53:30 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127055341 | 27/11/23 | 05:53:41 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127055352 | 27/11/23 | 05:53:52 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055403 | 27/11/23 | 05:54:03 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055415 | 27/11/23 | 05:54:15 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055426 | 27/11/23 | 05:54:26 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055437 | 27/11/23 | 05:54:37 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055448 | 27/11/23 | 05:54:48 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055459 | 27/11/23 | 05:54:59 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055511 | 27/11/23 | 05:55:11 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055522 | 27/11/23 | 05:55:22 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055533 | 27/11/23 | 05:55:33 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055544 | 27/11/23 | 05:55:44 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055555 | 27/11/23 | 05:55:55 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055607 | 27/11/23 | 05:56:07 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055618 | 27/11/23 | 05:56:18 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055629 | 27/11/23 | 05:56:29 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055640 | 27/11/23 | 05:56:40 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127055810 | 27/11/23 | 05:58:10 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127055821 | 27/11/23 | 05:58:21 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127055832 | 27/11/23 | 05:58:32 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127055844 | 27/11/23 | 05:58:44 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127055855 | 27/11/23 | 05:58:55 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127055906 | 27/11/23 | 05:59:06 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127055917 | 27/11/23 | 05:59:17 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127055928 | 27/11/23 | 05:59:28 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127055939 | 27/11/23 | 05:59:39 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127055951 | 27/11/23 | 05:59:51 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060002 | 27/11/23 | 06:00:02 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060013 | 27/11/23 | 06:00:13 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060024 | 27/11/23 | 06:00:24 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060036 | 27/11/23 | 06:00:36 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060047 | 27/11/23 | 06:00:47 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060058 | 27/11/23 | 06:00:58 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060109 | 27/11/23 | 06:01:09 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060120 | 27/11/23 | 06:01:20 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060132 | 27/11/23 | 06:01:32 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060143 | 27/11/23 | 06:01:43 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060313 | 27/11/23 | 06:03:13 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060324 | 27/11/23 | 06:03:24 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060335 | 27/11/23 | 06:03:35 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060346 | 27/11/23 | 06:03:46 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060357 | 27/11/23 | 06:03:57 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060408 | 27/11/23 | 06:04:08 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060420 | 27/11/23 | 06:04:20 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060431 | 27/11/23 | 06:04:31 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060442 | 27/11/23 | 06:04:42 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060453 | 27/11/23 | 06:04:53 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060504 | 27/11/23 | 06:05:04 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060516 | 27/11/23 | 06:05:16 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060527 | 27/11/23 | 06:05:27 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060538 | 27/11/23 | 06:05:38 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060549 | 27/11/23 | 06:05:49 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060600 | 27/11/23 | 06:06:00 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127060612 | 27/11/23 | 06:06:12 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127060623 | 27/11/23 | 06:06:23 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127060634 | 27/11/23 | 06:06:34 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127060645 | 27/11/23 | 06:06:45 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127060815 | 27/11/23 | 06:08:15 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127060826 | 27/11/23 | 06:08:26 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127060837 | 27/11/23 | 06:08:37 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127060849 | 27/11/23 | 06:08:49 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127060900 | 27/11/23 | 06:09:00 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127060911 | 27/11/23 | 06:09:11 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127060922 | 27/11/23 | 06:09:22 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0
231127060933 | 27/11/23 | 06:09:33 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127060945 | 27/11/23 | 06:09:45 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127060956 | 27/11/23 | 06:09:56 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127061007 | 27/11/23 | 06:10:07 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127061018 | 27/11/23 | 06:10:18 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127061030 | 27/11/23 | 06:10:30 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127061041 | 27/11/23 | 06:10:41 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127061052 | 27/11/23 | 06:10:52 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127061103 | 27/11/23 | 06:11:03 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127061114 | 27/11/23 | 06:11:14 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127061126 | 27/11/23 | 06:11:26 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127061137 | 27/11/23 | 06:11:37 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127061148 | 27/11/23 | 06:11:48 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127061318 | 27/11/23 | 06:13:18 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061329 | 27/11/23 | 06:13:29 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061340 | 27/11/23 | 06:13:40 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061351 | 27/11/23 | 06:13:51 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061402 | 27/11/23 | 06:14:02 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061414 | 27/11/23 | 06:14:14 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061425 | 27/11/23 | 06:14:25 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061436 | 27/11/23 | 06:14:36 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061447 | 27/11/23 | 06:14:47 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061459 | 27/11/23 | 06:14:59 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061510 | 27/11/23 | 06:15:10 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061521 | 27/11/23 | 06:15:21 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061532 | 27/11/23 | 06:15:32 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061543 | 27/11/23 | 06:15:43 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061555 | 27/11/23 | 06:15:55 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061606 | 27/11/23 | 06:16:06 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061617 | 27/11/23 | 06:16:17 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061628 | 27/11/23 | 06:16:28 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061639 | 27/11/23 | 06:16:39 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061651 | 27/11/23 | 06:16:51 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061809 | 27/11/23 | 06:18:09 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061820 | 27/11/23 | 06:18:20 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061831 | 27/11/23 | 06:18:31 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061843 | 27/11/23 | 06:18:43 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061854 | 27/11/23 | 06:18:54 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.6 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061905 | 27/11/23 | 06:19:05 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061916 | 27/11/23 | 06:19:16 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061927 | 27/11/23 | 06:19:27 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061939 | 27/11/23 | 06:19:39 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127061950 | 27/11/23 | 06:19:50 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127062001 | 27/11/23 | 06:20:01 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127062012 | 27/11/23 | 06:20:12 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127062023 | 27/11/23 | 06:20:23 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127062035 | 27/11/23 | 06:20:35 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127062046 | 27/11/23 | 06:20:46 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127062057 | 27/11/23 | 06:20:57 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127062108 | 27/11/23 | 06:21:08 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127062120 | 27/11/23 | 06:21:20 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127062131 | 27/11/23 | 06:21:31 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127062142 | 27/11/23 | 06:21:42 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127062312 | 27/11/23 | 06:23:12 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127062323 | 27/11/23 | 06:23:23 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127062334 | 27/11/23 | 06:23:34 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127062345 | 27/11/23 | 06:23:45 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127062356 | 27/11/23 | 06:23:56 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127062408 | 27/11/23 | 06:24:08 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127062419 | 27/11/23 | 06:24:19 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127062430 | 27/11/23 | 06:24:30 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127062441 | 27/11/23 | 06:24:41 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127062452 | 27/11/23 | 06:24:52 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127062504 | 27/11/23 | 06:25:04 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127062515 | 27/11/23 | 06:25:15 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127062526 | 27/11/23 | 06:25:26 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127062537 | 27/11/23 | 06:25:37 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127062548 | 27/11/23 | 06:25:48 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127062600 | 27/11/23 | 06:26:00 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127062611 | 27/11/23 | 06:26:11 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127062622 | 27/11/23 | 06:26:22 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127062633 | 27/11/23 | 06:26:33 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127062644 | 27/11/23 | 06:26:44 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127062814 | 27/11/23 | 06:28:14 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127062825 | 27/11/23 | 06:28:25 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127062837 | 27/11/23 | 06:28:37 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127062848 | 27/11/23 | 06:28:48 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127062859 | 27/11/23 | 06:28:59 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127062910 | 27/11/23 | 06:29:10 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127062921 | 27/11/23 | 06:29:21 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127062933 | 27/11/23 | 06:29:33 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127062944 | 27/11/23 | 06:29:44 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127062955 | 27/11/23 | 06:29:55 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127063006 | 27/11/23 | 06:30:06 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127063017 | 27/11/23 | 06:30:17 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 43.3 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127063029 | 27/11/23 | 06:30:29 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127063040 | 27/11/23 | 06:30:40 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127063051 | 27/11/23 | 06:30:51 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127063102 | 27/11/23 | 06:31:02 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127063113 | 27/11/23 | 06:31:13 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127063125 | 27/11/23 | 06:31:25 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127063136 | 27/11/23 | 06:31:36 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127063147 | 27/11/23 | 06:31:47 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127063317 | 27/11/23 | 06:33:17 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127063328 | 27/11/23 | 06:33:28 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127063339 | 27/11/23 | 06:33:39 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063350 | 27/11/23 | 06:33:50 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063401 | 27/11/23 | 06:34:01 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063413 | 27/11/23 | 06:34:13 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063424 | 27/11/23 | 06:34:24 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063435 | 27/11/23 | 06:34:35 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063446 | 27/11/23 | 06:34:46 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063458 | 27/11/23 | 06:34:58 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063509 | 27/11/23 | 06:35:09 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063520 | 27/11/23 | 06:35:20 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063531 | 27/11/23 | 06:35:31 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063542 | 27/11/23 | 06:35:42 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063554 | 27/11/23 | 06:35:54 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063605 | 27/11/23 | 06:36:05 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063616 | 27/11/23 | 06:36:16 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063627 | 27/11/23 | 06:36:27 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063638 | 27/11/23 | 06:36:38 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 43.1 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063650 | 27/11/23 | 06:36:50 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127063819 | 27/11/23 | 06:38:19 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 43 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127063830 | 27/11/23 | 06:38:30 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 43.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127063842 | 27/11/23 | 06:38:42 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127063853 | 27/11/23 | 06:38:53 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127063904 | 27/11/23 | 06:39:04 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127063915 | 27/11/23 | 06:39:15 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127063926 | 27/11/23 | 06:39:26 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127063938 | 27/11/23 | 06:39:38 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127063949 | 27/11/23 | 06:39:49 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127064000 | 27/11/23 | 06:40:00 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064011 | 27/11/23 | 06:40:11 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 43.1 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064022 | 27/11/23 | 06:40:22 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064034 | 27/11/23 | 06:40:34 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064045 | 27/11/23 | 06:40:45 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064056 | 27/11/23 | 06:40:56 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064107 | 27/11/23 | 06:41:07 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064119 | 27/11/23 | 06:41:19 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064130 | 27/11/23 | 06:41:30 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064141 | 27/11/23 | 06:41:41 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064152 | 27/11/23 | 06:41:52 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064322 | 27/11/23 | 06:43:22 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064333 | 27/11/23 | 06:43:33 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064344 | 27/11/23 | 06:43:44 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064355 | 27/11/23 | 06:43:55 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064407 | 27/11/23 | 06:44:07 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064418 | 27/11/23 | 06:44:18 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064429 | 27/11/23 | 06:44:29 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064440 | 27/11/23 | 06:44:40 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064451 | 27/11/23 | 06:44:51 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064503 | 27/11/23 | 06:45:03 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.7 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064514 | 27/11/23 | 06:45:14 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064525 | 27/11/23 | 06:45:25 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064536 | 27/11/23 | 06:45:36 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127064548 | 27/11/23 | 06:45:48 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127064559 | 27/11/23 | 06:45:59 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127064610 | 27/11/23 | 06:46:10 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127064621 | 27/11/23 | 06:46:21 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127064632 | 27/11/23 | 06:46:32 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127064644 | 27/11/23 | 06:46:44 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127064655 | 27/11/23 | 06:46:55 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127064824 | 27/11/23 | 06:48:24 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127064836 | 27/11/23 | 06:48:36 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127064847 | 27/11/23 | 06:48:47 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127064858 | 27/11/23 | 06:48:58 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127064909 | 27/11/23 | 06:49:09 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127064920 | 27/11/23 | 06:49:20 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127064932 | 27/11/23 | 06:49:32 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127064943 | 27/11/23 | 06:49:43 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127064954 | 27/11/23 | 06:49:54 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127065005 | 27/11/23 | 06:50:05 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127065016 | 27/11/23 | 06:50:16 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127065028 | 27/11/23 | 06:50:28 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127065039 | 27/11/23 | 06:50:39 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127065050 | 27/11/23 | 06:50:50 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127065101 | 27/11/23 | 06:51:01 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 43.6 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127065112 | 27/11/23 | 06:51:12 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127065124 | 27/11/23 | 06:51:24 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127065135 | 27/11/23 | 06:51:35 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127065146 | 27/11/23 | 06:51:46 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 43.4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065157 | 27/11/23 | 06:51:57 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 43 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065316 | 27/11/23 | 06:53:16 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065327 | 27/11/23 | 06:53:27 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065338 | 27/11/23 | 06:53:38 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065349 | 27/11/23 | 06:53:49 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065401 | 27/11/23 | 06:54:01 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065412 | 27/11/23 | 06:54:12 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065423 | 27/11/23 | 06:54:23 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065434 | 27/11/23 | 06:54:34 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065445 | 27/11/23 | 06:54:45 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065457 | 27/11/23 | 06:54:57 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065508 | 27/11/23 | 06:55:08 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065519 | 27/11/23 | 06:55:19 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065530 | 27/11/23 | 06:55:30 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065541 | 27/11/23 | 06:55:41 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065553 | 27/11/23 | 06:55:53 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065604 | 27/11/23 | 06:56:04 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065615 | 27/11/23 | 06:56:15 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065626 | 27/11/23 | 06:56:26 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065637 | 27/11/23 | 06:56:37 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065649 | 27/11/23 | 06:56:49 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 41.9 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127065818 | 27/11/23 | 06:58:18 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127065829 | 27/11/23 | 06:58:29 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127065841 | 27/11/23 | 06:58:41 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127065852 | 27/11/23 | 06:58:52 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.1 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127065903 | 27/11/23 | 06:59:03 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127065914 | 27/11/23 | 06:59:14 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127065926 | 27/11/23 | 06:59:26 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127065937 | 27/11/23 | 06:59:37 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127065948 | 27/11/23 | 06:59:48 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127065959 | 27/11/23 | 06:59:59 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127070010 | 27/11/23 | 07:00:10 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127070022 | 27/11/23 | 07:00:22 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127070033 | 27/11/23 | 07:00:33 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127070044 | 27/11/23 | 07:00:44 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127070055 | 27/11/23 | 07:00:55 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127070107 | 27/11/23 | 07:01:07 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127070118 | 27/11/23 | 07:01:18 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127070129 | 27/11/23 | 07:01:29 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127070140 | 27/11/23 | 07:01:40 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127070151 | 27/11/23 | 07:01:51 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127070321 | 27/11/23 | 07:03:21 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127070332 | 27/11/23 | 07:03:32 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127070343 | 27/11/23 | 07:03:43 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127070354 | 27/11/23 | 07:03:54 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127070406 | 27/11/23 | 07:04:06 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127070417 | 27/11/23 | 07:04:17 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 43 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127070428 | 27/11/23 | 07:04:28 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127070439 | 27/11/23 | 07:04:39 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127070451 | 27/11/23 | 07:04:51 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127070502 | 27/11/23 | 07:05:02 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070513 | 27/11/23 | 07:05:13 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070524 | 27/11/23 | 07:05:24 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070535 | 27/11/23 | 07:05:35 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070547 | 27/11/23 | 07:05:47 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070558 | 27/11/23 | 07:05:58 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070609 | 27/11/23 | 07:06:09 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070620 | 27/11/23 | 07:06:20 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070631 | 27/11/23 | 07:06:31 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070643 | 27/11/23 | 07:06:43 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070654 | 27/11/23 | 07:06:54 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070823 | 27/11/23 | 07:08:23 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070835 | 27/11/23 | 07:08:35 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070846 | 27/11/23 | 07:08:46 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070857 | 27/11/23 | 07:08:57 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070908 | 27/11/23 | 07:09:08 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070919 | 27/11/23 | 07:09:19 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070931 | 27/11/23 | 07:09:31 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070942 | 27/11/23 | 07:09:42 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127070953 | 27/11/23 | 07:09:53 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127071004 | 27/11/23 | 07:10:04 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127071015 | 27/11/23 | 07:10:15 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127071027 | 27/11/23 | 07:10:27 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127071038 | 27/11/23 | 07:10:38 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127071049 | 27/11/23 | 07:10:49 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127071100 | 27/11/23 | 07:11:00 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127071112 | 27/11/23 | 07:11:12 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127071123 | 27/11/23 | 07:11:23 | 15 | 24 | 19.9 | 30 | 70 | 42.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127071134 | 27/11/23 | 07:11:34 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127071145 | 27/11/23 | 07:11:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127071156 | 27/11/23 | 07:11:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127071326 | 27/11/23 | 07:13:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0
231127071337 | 27/11/23 | 07:13:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0
231127071348 | 27/11/23 | 07:13:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0
231127071400 | 27/11/23 | 07:14:00 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0
231127071411 | 27/11/23 | 07:14:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0
231127071422 | 27/11/23 | 07:14:22 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0
231127071433 | 27/11/23 | 07:14:33 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0
231127071444 | 27/11/23 | 07:14:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127071456 | 27/11/23 | 07:14:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127071507 | 27/11/23 | 07:15:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127071518 | 27/11/23 | 07:15:18 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127071529 | 27/11/23 | 07:15:29 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127071540 | 27/11/23 | 07:15:40 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127071552 | 27/11/23 | 07:15:52 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127071603 | 27/11/23 | 07:16:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127071614 | 27/11/23 | 07:16:14 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127071625 | 27/11/23 | 07:16:25 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127071637 | 27/11/23 | 07:16:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127071648 | 27/11/23 | 07:16:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127071659 | 27/11/23 | 07:16:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127071829 | 27/11/23 | 07:18:29 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127071840 | 27/11/23 | 07:18:40 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127071851 | 27/11/23 | 07:18:51 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127071902 | 27/11/23 | 07:19:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127071914 | 27/11/23 | 07:19:14 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127071925 | 27/11/23 | 07:19:25 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127071936 | 27/11/23 | 07:19:36 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127071947 | 27/11/23 | 07:19:47 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127071958 | 27/11/23 | 07:19:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072009 | 27/11/23 | 07:20:09 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072021 | 27/11/23 | 07:20:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072032 | 27/11/23 | 07:20:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072043 | 27/11/23 | 07:20:43 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072054 | 27/11/23 | 07:20:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072105 | 27/11/23 | 07:21:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072117 | 27/11/23 | 07:21:17 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072128 | 27/11/23 | 07:21:28 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072139 | 27/11/23 | 07:21:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072150 | 27/11/23 | 07:21:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.5 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072201 | 27/11/23 | 07:22:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072331 | 27/11/23 | 07:23:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072342 | 27/11/23 | 07:23:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072354 | 27/11/23 | 07:23:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072405 | 27/11/23 | 07:24:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072416 | 27/11/23 | 07:24:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072427 | 27/11/23 | 07:24:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072438 | 27/11/23 | 07:24:38 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072450 | 27/11/23 | 07:24:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127072501 | 27/11/23 | 07:25:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127072512 | 27/11/23 | 07:25:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127072523 | 27/11/23 | 07:25:23 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127072534 | 27/11/23 | 07:25:34 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127072546 | 27/11/23 | 07:25:46 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127072557 | 27/11/23 | 07:25:57 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127072608 | 27/11/23 | 07:26:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127072619 | 27/11/23 | 07:26:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.9 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127072630 | 27/11/23 | 07:26:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127072642 | 27/11/23 | 07:26:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127072653 | 27/11/23 | 07:26:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127072704 | 27/11/23 | 07:27:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127072834 | 27/11/23 | 07:28:34 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127072845 | 27/11/23 | 07:28:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127072856 | 27/11/23 | 07:28:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127072907 | 27/11/23 | 07:29:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127072919 | 27/11/23 | 07:29:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127072930 | 27/11/23 | 07:29:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127072941 | 27/11/23 | 07:29:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127072952 | 27/11/23 | 07:29:52 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127073003 | 27/11/23 | 07:30:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127073015 | 27/11/23 | 07:30:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127073026 | 27/11/23 | 07:30:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127073037 | 27/11/23 | 07:30:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127073048 | 27/11/23 | 07:30:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127073059 | 27/11/23 | 07:30:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127073111 | 27/11/23 | 07:31:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127073122 | 27/11/23 | 07:31:22 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127073133 | 27/11/23 | 07:31:33 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073144 | 27/11/23 | 07:31:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073155 | 27/11/23 | 07:31:55 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073207 | 27/11/23 | 07:32:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073325 | 27/11/23 | 07:33:25 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073336 | 27/11/23 | 07:33:36 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073348 | 27/11/23 | 07:33:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073359 | 27/11/23 | 07:33:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073410 | 27/11/23 | 07:34:10 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073421 | 27/11/23 | 07:34:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073432 | 27/11/23 | 07:34:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073444 | 27/11/23 | 07:34:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073455 | 27/11/23 | 07:34:55 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073506 | 27/11/23 | 07:35:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073517 | 27/11/23 | 07:35:17 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073528 | 27/11/23 | 07:35:28 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073540 | 27/11/23 | 07:35:40 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127073551 | 27/11/23 | 07:35:51 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127073602 | 27/11/23 | 07:36:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127073613 | 27/11/23 | 07:36:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127073624 | 27/11/23 | 07:36:24 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127073636 | 27/11/23 | 07:36:36 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127073647 | 27/11/23 | 07:36:47 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127073658 | 27/11/23 | 07:36:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127073828 | 27/11/23 | 07:38:28 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 48.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127073839 | 27/11/23 | 07:38:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 48.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127073850 | 27/11/23 | 07:38:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 48.9 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127073901 | 27/11/23 | 07:39:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.1 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127073913 | 27/11/23 | 07:39:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127073924 | 27/11/23 | 07:39:24 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127073935 | 27/11/23 | 07:39:35 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073946 | 27/11/23 | 07:39:46 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127073957 | 27/11/23 | 07:39:57 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127074009 | 27/11/23 | 07:40:09 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127074020 | 27/11/23 | 07:40:20 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.7 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074031 | 27/11/23 | 07:40:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074042 | 27/11/23 | 07:40:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074053 | 27/11/23 | 07:40:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074105 | 27/11/23 | 07:41:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074116 | 27/11/23 | 07:41:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074127 | 27/11/23 | 07:41:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074138 | 27/11/23 | 07:41:38 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074149 | 27/11/23 | 07:41:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127074201 | 27/11/23 | 07:42:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127074330 | 27/11/23 | 07:43:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074342 | 27/11/23 | 07:43:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074353 | 27/11/23 | 07:43:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074404 | 27/11/23 | 07:44:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074415 | 27/11/23 | 07:44:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074426 | 27/11/23 | 07:44:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074438 | 27/11/23 | 07:44:38 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074449 | 27/11/23 | 07:44:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074500 | 27/11/23 | 07:45:00 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074511 | 27/11/23 | 07:45:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127074522 | 27/11/23 | 07:45:22 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127074534 | 27/11/23 | 07:45:34 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127074545 | 27/11/23 | 07:45:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127074556 | 27/11/23 | 07:45:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127074607 | 27/11/23 | 07:46:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127074618 | 27/11/23 | 07:46:18 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127074630 | 27/11/23 | 07:46:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127074641 | 27/11/23 | 07:46:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127074652 | 27/11/23 | 07:46:52 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127074703 | 27/11/23 | 07:47:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127074833 | 27/11/23 | 07:48:33 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127074845 | 27/11/23 | 07:48:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127074856 | 27/11/23 | 07:48:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127074907 | 27/11/23 | 07:49:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127074918 | 27/11/23 | 07:49:18 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127074929 | 27/11/23 | 07:49:29 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127074941 | 27/11/23 | 07:49:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127074952 | 27/11/23 | 07:49:52 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127075003 | 27/11/23 | 07:50:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127075014 | 27/11/23 | 07:50:14 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127075025 | 27/11/23 | 07:50:25 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127075037 | 27/11/23 | 07:50:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127075048 | 27/11/23 | 07:50:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127075059 | 27/11/23 | 07:50:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127075110 | 27/11/23 | 07:51:10 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127075121 | 27/11/23 | 07:51:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127075133 | 27/11/23 | 07:51:33 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127075144 | 27/11/23 | 07:51:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127075155 | 27/11/23 | 07:51:55 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127075206 | 27/11/23 | 07:52:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127075335 | 27/11/23 | 07:53:35 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127075347 | 27/11/23 | 07:53:47 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127075358 | 27/11/23 | 07:53:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127075409 | 27/11/23 | 07:54:09 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127075420 | 27/11/23 | 07:54:20 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075432 | 27/11/23 | 07:54:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075443 | 27/11/23 | 07:54:43 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075454 | 27/11/23 | 07:54:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075505 | 27/11/23 | 07:55:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075516 | 27/11/23 | 07:55:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075528 | 27/11/23 | 07:55:28 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075539 | 27/11/23 | 07:55:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075550 | 27/11/23 | 07:55:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075601 | 27/11/23 | 07:56:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075612 | 27/11/23 | 07:56:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075624 | 27/11/23 | 07:56:24 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075635 | 27/11/23 | 07:56:35 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075646 | 27/11/23 | 07:56:46 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075657 | 27/11/23 | 07:56:57 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075708 | 27/11/23 | 07:57:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075838 | 27/11/23 | 07:58:38 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075849 | 27/11/23 | 07:58:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075901 | 27/11/23 | 07:59:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127075912 | 27/11/23 | 07:59:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127075923 | 27/11/23 | 07:59:23 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127075934 | 27/11/23 | 07:59:34 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127075945 | 27/11/23 | 07:59:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127075957 | 27/11/23 | 07:59:57 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127080008 | 27/11/23 | 08:00:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127080019 | 27/11/23 | 08:00:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127080030 | 27/11/23 | 08:00:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127080041 | 27/11/23 | 08:00:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127080053 | 27/11/23 | 08:00:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127080104 | 27/11/23 | 08:01:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127080115 | 27/11/23 | 08:01:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080126 | 27/11/23 | 08:01:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080137 | 27/11/23 | 08:01:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080149 | 27/11/23 | 08:01:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080200 | 27/11/23 | 08:02:00 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080211 | 27/11/23 | 08:02:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080330 | 27/11/23 | 08:03:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080341 | 27/11/23 | 08:03:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080352 | 27/11/23 | 08:03:52 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080403 | 27/11/23 | 08:04:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080415 | 27/11/23 | 08:04:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080426 | 27/11/23 | 08:04:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080437 | 27/11/23 | 08:04:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080448 | 27/11/23 | 08:04:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080459 | 27/11/23 | 08:04:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080511 | 27/11/23 | 08:05:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080522 | 27/11/23 | 08:05:22 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080533 | 27/11/23 | 08:05:33 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080544 | 27/11/23 | 08:05:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080555 | 27/11/23 | 08:05:55 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080607 | 27/11/23 | 08:06:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080618 | 27/11/23 | 08:06:18 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080629 | 27/11/23 | 08:06:29 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080640 | 27/11/23 | 08:06:40 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080651 | 27/11/23 | 08:06:51 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080703 | 27/11/23 | 08:07:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127080832 | 27/11/23 | 08:08:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127080843 | 27/11/23 | 08:08:43 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127080855 | 27/11/23 | 08:08:55 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127080906 | 27/11/23 | 08:09:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127080917 | 27/11/23 | 08:09:17 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127080928 | 27/11/23 | 08:09:28 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127080940 | 27/11/23 | 08:09:40 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127080951 | 27/11/23 | 08:09:51 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127081002 | 27/11/23 | 08:10:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127081013 | 27/11/23 | 08:10:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127081024 | 27/11/23 | 08:10:24 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127081036 | 27/11/23 | 08:10:36 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127081047 | 27/11/23 | 08:10:47 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127081058 | 27/11/23 | 08:10:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127081109 | 27/11/23 | 08:11:09 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127081120 | 27/11/23 | 08:11:20 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127081132 | 27/11/23 | 08:11:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127081143 | 27/11/23 | 08:11:43 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127081154 | 27/11/23 | 08:11:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127081205 | 27/11/23 | 08:12:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127081335 | 27/11/23 | 08:13:35 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127081346 | 27/11/23 | 08:13:46 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127081357 | 27/11/23 | 08:13:57 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127081408 | 27/11/23 | 08:14:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127081420 | 27/11/23 | 08:14:20 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127081431 | 27/11/23 | 08:14:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127081442 | 27/11/23 | 08:14:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127081453 | 27/11/23 | 08:14:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127081504 | 27/11/23 | 08:15:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081516 | 27/11/23 | 08:15:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081527 | 27/11/23 | 08:15:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081538 | 27/11/23 | 08:15:38 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081549 | 27/11/23 | 08:15:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081601 | 27/11/23 | 08:16:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081612 | 27/11/23 | 08:16:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081623 | 27/11/23 | 08:16:23 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081634 | 27/11/23 | 08:16:34 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081645 | 27/11/23 | 08:16:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081657 | 27/11/23 | 08:16:57 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081708 | 27/11/23 | 08:17:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081837 | 27/11/23 | 08:18:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081849 | 27/11/23 | 08:18:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081900 | 27/11/23 | 08:19:00 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081911 | 27/11/23 | 08:19:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081922 | 27/11/23 | 08:19:22 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081933 | 27/11/23 | 08:19:33 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081945 | 27/11/23 | 08:19:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127081956 | 27/11/23 | 08:19:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127082007 | 27/11/23 | 08:20:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127082018 | 27/11/23 | 08:20:18 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127082029 | 27/11/23 | 08:20:29 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.5 | 8 | 0 | 0 | 0
231127082041 | 27/11/23 | 08:20:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127082052 | 27/11/23 | 08:20:52 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.6 | 8 | 0 | 0 | 0
231127082103 | 27/11/23 | 08:21:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127082114 | 27/11/23 | 08:21:14 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.7 | 8 | 0 | 0 | 0
231127082126 | 27/11/23 | 08:21:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127082137 | 27/11/23 | 08:21:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127082148 | 27/11/23 | 08:21:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127082159 | 27/11/23 | 08:21:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127082210 | 27/11/23 | 08:22:10 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127082340 | 27/11/23 | 08:23:40 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082351 | 27/11/23 | 08:23:51 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082402 | 27/11/23 | 08:24:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082414 | 27/11/23 | 08:24:14 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082425 | 27/11/23 | 08:24:25 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082436 | 27/11/23 | 08:24:36 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082447 | 27/11/23 | 08:24:47 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082458 | 27/11/23 | 08:24:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082510 | 27/11/23 | 08:25:10 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082521 | 27/11/23 | 08:25:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082532 | 27/11/23 | 08:25:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082543 | 27/11/23 | 08:25:43 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082554 | 27/11/23 | 08:25:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082606 | 27/11/23 | 08:26:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082617 | 27/11/23 | 08:26:17 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082628 | 27/11/23 | 08:26:28 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082639 | 27/11/23 | 08:26:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082650 | 27/11/23 | 08:26:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082702 | 27/11/23 | 08:27:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127082713 | 27/11/23 | 08:27:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127082843 | 27/11/23 | 08:28:43 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127082854 | 27/11/23 | 08:28:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127082905 | 27/11/23 | 08:29:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127082916 | 27/11/23 | 08:29:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127082927 | 27/11/23 | 08:29:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127082939 | 27/11/23 | 08:29:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127082950 | 27/11/23 | 08:29:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083001 | 27/11/23 | 08:30:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083012 | 27/11/23 | 08:30:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083023 | 27/11/23 | 08:30:23 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083035 | 27/11/23 | 08:30:35 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083046 | 27/11/23 | 08:30:46 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083057 | 27/11/23 | 08:30:57 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083108 | 27/11/23 | 08:31:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083119 | 27/11/23 | 08:31:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083131 | 27/11/23 | 08:31:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083142 | 27/11/23 | 08:31:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083153 | 27/11/23 | 08:31:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083204 | 27/11/23 | 08:32:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083215 | 27/11/23 | 08:32:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083345 | 27/11/23 | 08:33:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083356 | 27/11/23 | 08:33:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083408 | 27/11/23 | 08:34:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083419 | 27/11/23 | 08:34:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083430 | 27/11/23 | 08:34:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083441 | 27/11/23 | 08:34:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083452 | 27/11/23 | 08:34:52 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083504 | 27/11/23 | 08:35:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127083515 | 27/11/23 | 08:35:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127083526 | 27/11/23 | 08:35:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127083537 | 27/11/23 | 08:35:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127083548 | 27/11/23 | 08:35:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127083600 | 27/11/23 | 08:36:00 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127083611 | 27/11/23 | 08:36:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127083622 | 27/11/23 | 08:36:22 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127083633 | 27/11/23 | 08:36:33 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127083644 | 27/11/23 | 08:36:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.8 | 8 | 0 | 0 | 0
231127083656 | 27/11/23 | 08:36:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127083707 | 27/11/23 | 08:37:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127083718 | 27/11/23 | 08:37:18 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127083848 | 27/11/23 | 08:38:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127083859 | 27/11/23 | 08:38:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127083910 | 27/11/23 | 08:39:10 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127083921 | 27/11/23 | 08:39:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127083932 | 27/11/23 | 08:39:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127083944 | 27/11/23 | 08:39:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127083955 | 27/11/23 | 08:39:55 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127084006 | 27/11/23 | 08:40:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127084017 | 27/11/23 | 08:40:17 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127084029 | 27/11/23 | 08:40:29 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127084040 | 27/11/23 | 08:40:40 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127084051 | 27/11/23 | 08:40:51 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127084102 | 27/11/23 | 08:41:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127084113 | 27/11/23 | 08:41:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127084125 | 27/11/23 | 08:41:25 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127084136 | 27/11/23 | 08:41:36 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127084147 | 27/11/23 | 08:41:47 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127084158 | 27/11/23 | 08:41:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127084209 | 27/11/23 | 08:42:09 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127084221 | 27/11/23 | 08:42:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127084339 | 27/11/23 | 08:43:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127084351 | 27/11/23 | 08:43:51 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.5 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127084402 | 27/11/23 | 08:44:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084413 | 27/11/23 | 08:44:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084424 | 27/11/23 | 08:44:24 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084435 | 27/11/23 | 08:44:35 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084447 | 27/11/23 | 08:44:47 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084458 | 27/11/23 | 08:44:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084509 | 27/11/23 | 08:45:09 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084520 | 27/11/23 | 08:45:20 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084531 | 27/11/23 | 08:45:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084543 | 27/11/23 | 08:45:43 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084554 | 27/11/23 | 08:45:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 48.9 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084605 | 27/11/23 | 08:46:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084616 | 27/11/23 | 08:46:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084627 | 27/11/23 | 08:46:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084639 | 27/11/23 | 08:46:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084650 | 27/11/23 | 08:46:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084701 | 27/11/23 | 08:47:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084712 | 27/11/23 | 08:47:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084842 | 27/11/23 | 08:48:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127084854 | 27/11/23 | 08:48:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127084905 | 27/11/23 | 08:49:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127084916 | 27/11/23 | 08:49:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127084927 | 27/11/23 | 08:49:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127084938 | 27/11/23 | 08:49:38 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127084950 | 27/11/23 | 08:49:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127085001 | 27/11/23 | 08:50:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127085012 | 27/11/23 | 08:50:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127085023 | 27/11/23 | 08:50:23 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127085034 | 27/11/23 | 08:50:34 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127085046 | 27/11/23 | 08:50:46 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.3 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127085057 | 27/11/23 | 08:50:57 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.4 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127085108 | 27/11/23 | 08:51:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127085119 | 27/11/23 | 08:51:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127085131 | 27/11/23 | 08:51:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127085142 | 27/11/23 | 08:51:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127085153 | 27/11/23 | 08:51:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127085204 | 27/11/23 | 08:52:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127085215 | 27/11/23 | 08:52:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127085345 | 27/11/23 | 08:53:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51.1 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127085356 | 27/11/23 | 08:53:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127085407 | 27/11/23 | 08:54:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127085419 | 27/11/23 | 08:54:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127085430 | 27/11/23 | 08:54:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127085441 | 27/11/23 | 08:54:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127085452 | 27/11/23 | 08:54:52 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127085503 | 27/11/23 | 08:55:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127085515 | 27/11/23 | 08:55:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127085526 | 27/11/23 | 08:55:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127085537 | 27/11/23 | 08:55:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127085548 | 27/11/23 | 08:55:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127085559 | 27/11/23 | 08:55:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127085611 | 27/11/23 | 08:56:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127085622 | 27/11/23 | 08:56:22 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127085633 | 27/11/23 | 08:56:33 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127085644 | 27/11/23 | 08:56:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127085656 | 27/11/23 | 08:56:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127085707 | 27/11/23 | 08:57:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127085718 | 27/11/23 | 08:57:18 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127085848 | 27/11/23 | 08:58:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127085859 | 27/11/23 | 08:58:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127085910 | 27/11/23 | 08:59:10 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127085921 | 27/11/23 | 08:59:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127085932 | 27/11/23 | 08:59:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127085944 | 27/11/23 | 08:59:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127085955 | 27/11/23 | 08:59:55 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127090006 | 27/11/23 | 09:00:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127090017 | 27/11/23 | 09:00:17 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127090028 | 27/11/23 | 09:00:28 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127090040 | 27/11/23 | 09:00:40 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127090051 | 27/11/23 | 09:00:51 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127090102 | 27/11/23 | 09:01:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127090113 | 27/11/23 | 09:01:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127090124 | 27/11/23 | 09:01:24 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127090136 | 27/11/23 | 09:01:36 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127090147 | 27/11/23 | 09:01:47 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127090158 | 27/11/23 | 09:01:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127090209 | 27/11/23 | 09:02:09 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127090221 | 27/11/23 | 09:02:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127090350 | 27/11/23 | 09:03:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127090401 | 27/11/23 | 09:04:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127090413 | 27/11/23 | 09:04:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127090424 | 27/11/23 | 09:04:24 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127090435 | 27/11/23 | 09:04:35 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127090446 | 27/11/23 | 09:04:46 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127090457 | 27/11/23 | 09:04:57 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127090509 | 27/11/23 | 09:05:09 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127090520 | 27/11/23 | 09:05:20 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127090531 | 27/11/23 | 09:05:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127090542 | 27/11/23 | 09:05:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127090553 | 27/11/23 | 09:05:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127090605 | 27/11/23 | 09:06:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127090616 | 27/11/23 | 09:06:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127090627 | 27/11/23 | 09:06:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127090638 | 27/11/23 | 09:06:38 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127090649 | 27/11/23 | 09:06:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127090701 | 27/11/23 | 09:07:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127090712 | 27/11/23 | 09:07:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127090723 | 27/11/23 | 09:07:23 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 51 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127090853 | 27/11/23 | 09:08:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127090904 | 27/11/23 | 09:09:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127090915 | 27/11/23 | 09:09:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127090926 | 27/11/23 | 09:09:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127090938 | 27/11/23 | 09:09:38 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127090949 | 27/11/23 | 09:09:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127091000 | 27/11/23 | 09:10:00 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127091011 | 27/11/23 | 09:10:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127091022 | 27/11/23 | 09:10:22 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127091034 | 27/11/23 | 09:10:34 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127091045 | 27/11/23 | 09:10:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127091056 | 27/11/23 | 09:10:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091107 | 27/11/23 | 09:11:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091118 | 27/11/23 | 09:11:18 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091130 | 27/11/23 | 09:11:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091141 | 27/11/23 | 09:11:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091152 | 27/11/23 | 09:11:52 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091203 | 27/11/23 | 09:12:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091214 | 27/11/23 | 09:12:14 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091226 | 27/11/23 | 09:12:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091344 | 27/11/23 | 09:13:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091355 | 27/11/23 | 09:13:55 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091406 | 27/11/23 | 09:14:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091418 | 27/11/23 | 09:14:18 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091429 | 27/11/23 | 09:14:29 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091440 | 27/11/23 | 09:14:40 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091451 | 27/11/23 | 09:14:51 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091503 | 27/11/23 | 09:15:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091514 | 27/11/23 | 09:15:14 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091525 | 27/11/23 | 09:15:25 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091536 | 27/11/23 | 09:15:36 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091547 | 27/11/23 | 09:15:47 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091559 | 27/11/23 | 09:15:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091610 | 27/11/23 | 09:16:10 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091621 | 27/11/23 | 09:16:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127091632 | 27/11/23 | 09:16:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127091643 | 27/11/23 | 09:16:43 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127091655 | 27/11/23 | 09:16:55 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127091706 | 27/11/23 | 09:17:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127091717 | 27/11/23 | 09:17:17 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127091847 | 27/11/23 | 09:18:47 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127091858 | 27/11/23 | 09:18:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127091909 | 27/11/23 | 09:19:09 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127091920 | 27/11/23 | 09:19:20 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127091931 | 27/11/23 | 09:19:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127091943 | 27/11/23 | 09:19:43 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127091954 | 27/11/23 | 09:19:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092005 | 27/11/23 | 09:20:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092016 | 27/11/23 | 09:20:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092027 | 27/11/23 | 09:20:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092039 | 27/11/23 | 09:20:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092050 | 27/11/23 | 09:20:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092101 | 27/11/23 | 09:21:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092112 | 27/11/23 | 09:21:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092124 | 27/11/23 | 09:21:24 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092135 | 27/11/23 | 09:21:35 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092146 | 27/11/23 | 09:21:46 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092157 | 27/11/23 | 09:21:57 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092208 | 27/11/23 | 09:22:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092220 | 27/11/23 | 09:22:20 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092349 | 27/11/23 | 09:23:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092400 | 27/11/23 | 09:24:00 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45.4 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092412 | 27/11/23 | 09:24:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092423 | 27/11/23 | 09:24:23 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092434 | 27/11/23 | 09:24:34 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092445 | 27/11/23 | 09:24:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092456 | 27/11/23 | 09:24:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127092508 | 27/11/23 | 09:25:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127092519 | 27/11/23 | 09:25:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127092530 | 27/11/23 | 09:25:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127092541 | 27/11/23 | 09:25:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127092552 | 27/11/23 | 09:25:52 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127092604 | 27/11/23 | 09:26:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127092615 | 27/11/23 | 09:26:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127092626 | 27/11/23 | 09:26:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127092637 | 27/11/23 | 09:26:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127092649 | 27/11/23 | 09:26:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127092700 | 27/11/23 | 09:27:00 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127092711 | 27/11/23 | 09:27:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127092722 | 27/11/23 | 09:27:22 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127092852 | 27/11/23 | 09:28:52 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127092903 | 27/11/23 | 09:29:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127092914 | 27/11/23 | 09:29:14 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127092925 | 27/11/23 | 09:29:25 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127092937 | 27/11/23 | 09:29:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127092948 | 27/11/23 | 09:29:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127092959 | 27/11/23 | 09:29:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127093010 | 27/11/23 | 09:30:10 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127093021 | 27/11/23 | 09:30:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127093033 | 27/11/23 | 09:30:33 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127093044 | 27/11/23 | 09:30:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127093055 | 27/11/23 | 09:30:55 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093106 | 27/11/23 | 09:31:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093117 | 27/11/23 | 09:31:17 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093129 | 27/11/23 | 09:31:29 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093140 | 27/11/23 | 09:31:40 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093151 | 27/11/23 | 09:31:51 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093202 | 27/11/23 | 09:32:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093213 | 27/11/23 | 09:32:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093225 | 27/11/23 | 09:32:25 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093354 | 27/11/23 | 09:33:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093406 | 27/11/23 | 09:34:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093417 | 27/11/23 | 09:34:17 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093428 | 27/11/23 | 09:34:28 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093439 | 27/11/23 | 09:34:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093450 | 27/11/23 | 09:34:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093502 | 27/11/23 | 09:35:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093513 | 27/11/23 | 09:35:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127093524 | 27/11/23 | 09:35:24 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127093535 | 27/11/23 | 09:35:35 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127093546 | 27/11/23 | 09:35:46 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127093558 | 27/11/23 | 09:35:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127093609 | 27/11/23 | 09:36:09 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127093620 | 27/11/23 | 09:36:20 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.7 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127093631 | 27/11/23 | 09:36:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127093642 | 27/11/23 | 09:36:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127093654 | 27/11/23 | 09:36:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127093705 | 27/11/23 | 09:37:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127093716 | 27/11/23 | 09:37:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127093727 | 27/11/23 | 09:37:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127093857 | 27/11/23 | 09:38:57 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127093908 | 27/11/23 | 09:39:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127093919 | 27/11/23 | 09:39:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127093931 | 27/11/23 | 09:39:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127093942 | 27/11/23 | 09:39:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127093953 | 27/11/23 | 09:39:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094004 | 27/11/23 | 09:40:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094015 | 27/11/23 | 09:40:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094027 | 27/11/23 | 09:40:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094038 | 27/11/23 | 09:40:38 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094049 | 27/11/23 | 09:40:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094100 | 27/11/23 | 09:41:00 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094111 | 27/11/23 | 09:41:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094123 | 27/11/23 | 09:41:23 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094134 | 27/11/23 | 09:41:34 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094145 | 27/11/23 | 09:41:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094156 | 27/11/23 | 09:41:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127094207 | 27/11/23 | 09:42:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127094219 | 27/11/23 | 09:42:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127094230 | 27/11/23 | 09:42:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127094400 | 27/11/23 | 09:44:00 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094411 | 27/11/23 | 09:44:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094422 | 27/11/23 | 09:44:22 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094433 | 27/11/23 | 09:44:33 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094444 | 27/11/23 | 09:44:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094456 | 27/11/23 | 09:44:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094507 | 27/11/23 | 09:45:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45.1 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094518 | 27/11/23 | 09:45:18 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127094529 | 27/11/23 | 09:45:29 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127094540 | 27/11/23 | 09:45:40 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127094552 | 27/11/23 | 09:45:52 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127094603 | 27/11/23 | 09:46:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127094614 | 27/11/23 | 09:46:14 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127094625 | 27/11/23 | 09:46:25 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127094636 | 27/11/23 | 09:46:36 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127094648 | 27/11/23 | 09:46:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127094659 | 27/11/23 | 09:46:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127094710 | 27/11/23 | 09:47:10 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127094721 | 27/11/23 | 09:47:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127094732 | 27/11/23 | 09:47:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127094851 | 27/11/23 | 09:48:51 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127094902 | 27/11/23 | 09:49:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127094913 | 27/11/23 | 09:49:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127094924 | 27/11/23 | 09:49:24 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127094936 | 27/11/23 | 09:49:36 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127094947 | 27/11/23 | 09:49:47 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127094958 | 27/11/23 | 09:49:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127095009 | 27/11/23 | 09:50:09 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127095021 | 27/11/23 | 09:50:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127095032 | 27/11/23 | 09:50:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127095043 | 27/11/23 | 09:50:43 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127095054 | 27/11/23 | 09:50:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127095105 | 27/11/23 | 09:51:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127095117 | 27/11/23 | 09:51:17 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127095128 | 27/11/23 | 09:51:28 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127095139 | 27/11/23 | 09:51:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127095150 | 27/11/23 | 09:51:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127095201 | 27/11/23 | 09:52:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127095213 | 27/11/23 | 09:52:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127095224 | 27/11/23 | 09:52:24 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127095353 | 27/11/23 | 09:53:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095405 | 27/11/23 | 09:54:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095416 | 27/11/23 | 09:54:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095427 | 27/11/23 | 09:54:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095438 | 27/11/23 | 09:54:38 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095450 | 27/11/23 | 09:54:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095501 | 27/11/23 | 09:55:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095512 | 27/11/23 | 09:55:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095523 | 27/11/23 | 09:55:23 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095534 | 27/11/23 | 09:55:34 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095545 | 27/11/23 | 09:55:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095557 | 27/11/23 | 09:55:57 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095608 | 27/11/23 | 09:56:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095619 | 27/11/23 | 09:56:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095630 | 27/11/23 | 09:56:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095642 | 27/11/23 | 09:56:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095653 | 27/11/23 | 09:56:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095704 | 27/11/23 | 09:57:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095715 | 27/11/23 | 09:57:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095726 | 27/11/23 | 09:57:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127095856 | 27/11/23 | 09:58:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127095907 | 27/11/23 | 09:59:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127095919 | 27/11/23 | 09:59:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127095930 | 27/11/23 | 09:59:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127095941 | 27/11/23 | 09:59:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127095952 | 27/11/23 | 09:59:52 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127100003 | 27/11/23 | 10:00:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127100014 | 27/11/23 | 10:00:14 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127100026 | 27/11/23 | 10:00:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100037 | 27/11/23 | 10:00:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100048 | 27/11/23 | 10:00:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100059 | 27/11/23 | 10:00:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100110 | 27/11/23 | 10:01:10 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100122 | 27/11/23 | 10:01:22 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100133 | 27/11/23 | 10:01:33 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100144 | 27/11/23 | 10:01:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100155 | 27/11/23 | 10:01:55 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100207 | 27/11/23 | 10:02:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100218 | 27/11/23 | 10:02:18 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100229 | 27/11/23 | 10:02:29 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100359 | 27/11/23 | 10:03:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100410 | 27/11/23 | 10:04:10 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100421 | 27/11/23 | 10:04:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100432 | 27/11/23 | 10:04:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100443 | 27/11/23 | 10:04:43 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100455 | 27/11/23 | 10:04:55 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100506 | 27/11/23 | 10:05:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100517 | 27/11/23 | 10:05:17 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100528 | 27/11/23 | 10:05:28 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100539 | 27/11/23 | 10:05:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100551 | 27/11/23 | 10:05:51 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100602 | 27/11/23 | 10:06:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127100613 | 27/11/23 | 10:06:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127100624 | 27/11/23 | 10:06:24 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127100635 | 27/11/23 | 10:06:35 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 48.9 | 8 | 0 | 0 | 0
231127100647 | 27/11/23 | 10:06:47 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127100658 | 27/11/23 | 10:06:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127100709 | 27/11/23 | 10:07:09 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127100720 | 27/11/23 | 10:07:20 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127100732 | 27/11/23 | 10:07:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 49 | 7.9 | 0 | 0 | 0
231127100901 | 27/11/23 | 10:09:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127100912 | 27/11/23 | 10:09:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 42.9 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127100924 | 27/11/23 | 10:09:24 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127100935 | 27/11/23 | 10:09:35 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127100946 | 27/11/23 | 10:09:46 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127100957 | 27/11/23 | 10:09:57 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127101008 | 27/11/23 | 10:10:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127101020 | 27/11/23 | 10:10:20 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127101031 | 27/11/23 | 10:10:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127101042 | 27/11/23 | 10:10:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127101053 | 27/11/23 | 10:10:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127101104 | 27/11/23 | 10:11:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127101116 | 27/11/23 | 10:11:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127101127 | 27/11/23 | 10:11:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127101138 | 27/11/23 | 10:11:38 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127101149 | 27/11/23 | 10:11:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127101201 | 27/11/23 | 10:12:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127101212 | 27/11/23 | 10:12:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127101223 | 27/11/23 | 10:12:23 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127101234 | 27/11/23 | 10:12:34 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127101404 | 27/11/23 | 10:14:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127101415 | 27/11/23 | 10:14:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127101426 | 27/11/23 | 10:14:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127101437 | 27/11/23 | 10:14:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127101449 | 27/11/23 | 10:14:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127101500 | 27/11/23 | 10:15:00 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127101511 | 27/11/23 | 10:15:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127101522 | 27/11/23 | 10:15:22 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127101533 | 27/11/23 | 10:15:33 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127101545 | 27/11/23 | 10:15:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127101556 | 27/11/23 | 10:15:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127101607 | 27/11/23 | 10:16:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127101618 | 27/11/23 | 10:16:18 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127101629 | 27/11/23 | 10:16:29 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127101641 | 27/11/23 | 10:16:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127101652 | 27/11/23 | 10:16:52 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127101703 | 27/11/23 | 10:17:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127101714 | 27/11/23 | 10:17:14 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127101726 | 27/11/23 | 10:17:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127101737 | 27/11/23 | 10:17:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127101906 | 27/11/23 | 10:19:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.3 | 8 | 0 | 0 | 0
231127101918 | 27/11/23 | 10:19:18 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127101929 | 27/11/23 | 10:19:29 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127101940 | 27/11/23 | 10:19:40 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127101951 | 27/11/23 | 10:19:51 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.4 | 8 | 0 | 0 | 0
231127102002 | 27/11/23 | 10:20:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102014 | 27/11/23 | 10:20:14 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102025 | 27/11/23 | 10:20:25 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102036 | 27/11/23 | 10:20:36 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102047 | 27/11/23 | 10:20:47 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102058 | 27/11/23 | 10:20:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102110 | 27/11/23 | 10:21:10 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102121 | 27/11/23 | 10:21:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102132 | 27/11/23 | 10:21:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102143 | 27/11/23 | 10:21:43 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102154 | 27/11/23 | 10:21:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102206 | 27/11/23 | 10:22:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102217 | 27/11/23 | 10:22:17 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102228 | 27/11/23 | 10:22:28 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102239 | 27/11/23 | 10:22:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102358 | 27/11/23 | 10:23:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102409 | 27/11/23 | 10:24:09 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102420 | 27/11/23 | 10:24:20 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102431 | 27/11/23 | 10:24:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.9 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102443 | 27/11/23 | 10:24:43 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102454 | 27/11/23 | 10:24:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102505 | 27/11/23 | 10:25:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102516 | 27/11/23 | 10:25:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102527 | 27/11/23 | 10:25:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102539 | 27/11/23 | 10:25:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102550 | 27/11/23 | 10:25:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102601 | 27/11/23 | 10:26:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102612 | 27/11/23 | 10:26:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102623 | 27/11/23 | 10:26:23 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102635 | 27/11/23 | 10:26:35 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102646 | 27/11/23 | 10:26:46 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127102657 | 27/11/23 | 10:26:57 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127102708 | 27/11/23 | 10:27:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127102719 | 27/11/23 | 10:27:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127102731 | 27/11/23 | 10:27:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127102900 | 27/11/23 | 10:29:00 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0
231127102912 | 27/11/23 | 10:29:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0
231127102923 | 27/11/23 | 10:29:23 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127102934 | 27/11/23 | 10:29:34 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127102945 | 27/11/23 | 10:29:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.3 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127102956 | 27/11/23 | 10:29:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127103008 | 27/11/23 | 10:30:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127103019 | 27/11/23 | 10:30:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51.1 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127103030 | 27/11/23 | 10:30:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127103041 | 27/11/23 | 10:30:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 51 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127103053 | 27/11/23 | 10:30:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127103104 | 27/11/23 | 10:31:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127103115 | 27/11/23 | 10:31:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127103126 | 27/11/23 | 10:31:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127103137 | 27/11/23 | 10:31:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.7 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127103149 | 27/11/23 | 10:31:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127103200 | 27/11/23 | 10:32:00 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127103211 | 27/11/23 | 10:32:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127103222 | 27/11/23 | 10:32:22 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127103233 | 27/11/23 | 10:32:33 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127103403 | 27/11/23 | 10:34:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127103414 | 27/11/23 | 10:34:14 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127103425 | 27/11/23 | 10:34:25 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103437 | 27/11/23 | 10:34:37 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103448 | 27/11/23 | 10:34:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103459 | 27/11/23 | 10:34:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 45.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103510 | 27/11/23 | 10:35:10 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103521 | 27/11/23 | 10:35:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103533 | 27/11/23 | 10:35:33 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49.1 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103544 | 27/11/23 | 10:35:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103555 | 27/11/23 | 10:35:55 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103606 | 27/11/23 | 10:36:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103617 | 27/11/23 | 10:36:17 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103629 | 27/11/23 | 10:36:29 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103640 | 27/11/23 | 10:36:40 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103651 | 27/11/23 | 10:36:51 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103702 | 27/11/23 | 10:37:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103713 | 27/11/23 | 10:37:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103725 | 27/11/23 | 10:37:25 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103736 | 27/11/23 | 10:37:36 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103906 | 27/11/23 | 10:39:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103917 | 27/11/23 | 10:39:17 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103928 | 27/11/23 | 10:39:28 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 49 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103939 | 27/11/23 | 10:39:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127103950 | 27/11/23 | 10:39:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127104002 | 27/11/23 | 10:40:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127104013 | 27/11/23 | 10:40:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127104024 | 27/11/23 | 10:40:24 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 48.9 | 8.2 | 0 | 0 | 0
231127104035 | 27/11/23 | 10:40:35 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 48.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127104046 | 27/11/23 | 10:40:46 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127104058 | 27/11/23 | 10:40:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127104109 | 27/11/23 | 10:41:09 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127104120 | 27/11/23 | 10:41:20 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127104131 | 27/11/23 | 10:41:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0
231127104142 | 27/11/23 | 10:41:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127104154 | 27/11/23 | 10:41:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127104205 | 27/11/23 | 10:42:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127104216 | 27/11/23 | 10:42:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127104227 | 27/11/23 | 10:42:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.1 | 8 | 0 | 0 | 0
231127104238 | 27/11/23 | 10:42:38 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 49.2 | 8 | 0 | 0 | 0
231127104408 | 27/11/23 | 10:44:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127104419 | 27/11/23 | 10:44:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127104431 | 27/11/23 | 10:44:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127104442 | 27/11/23 | 10:44:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127104453 | 27/11/23 | 10:44:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127104504 | 27/11/23 | 10:45:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127104515 | 27/11/23 | 10:45:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127104527 | 27/11/23 | 10:45:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127104538 | 27/11/23 | 10:45:38 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127104549 | 27/11/23 | 10:45:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127104600 | 27/11/23 | 10:46:00 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127104611 | 27/11/23 | 10:46:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127104623 | 27/11/23 | 10:46:23 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127104634 | 27/11/23 | 10:46:34 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127104645 | 27/11/23 | 10:46:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.5 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127104656 | 27/11/23 | 10:46:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127104707 | 27/11/23 | 10:47:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127104719 | 27/11/23 | 10:47:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127104730 | 27/11/23 | 10:47:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127104741 | 27/11/23 | 10:47:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127104911 | 27/11/23 | 10:49:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127104922 | 27/11/23 | 10:49:22 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127104933 | 27/11/23 | 10:49:33 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127104944 | 27/11/23 | 10:49:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127104956 | 27/11/23 | 10:49:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105007 | 27/11/23 | 10:50:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105018 | 27/11/23 | 10:50:18 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105029 | 27/11/23 | 10:50:29 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105040 | 27/11/23 | 10:50:40 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105052 | 27/11/23 | 10:50:52 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105103 | 27/11/23 | 10:51:03 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105114 | 27/11/23 | 10:51:14 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105125 | 27/11/23 | 10:51:25 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127105136 | 27/11/23 | 10:51:36 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127105148 | 27/11/23 | 10:51:48 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.4 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127105159 | 27/11/23 | 10:51:59 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127105210 | 27/11/23 | 10:52:10 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127105221 | 27/11/23 | 10:52:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127105232 | 27/11/23 | 10:52:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127105244 | 27/11/23 | 10:52:44 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.3 | 7.8 | 0 | 0 | 0
231127105414 | 27/11/23 | 10:54:14 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105425 | 27/11/23 | 10:54:25 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105436 | 27/11/23 | 10:54:36 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.7 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105447 | 27/11/23 | 10:54:47 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105458 | 27/11/23 | 10:54:58 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.8 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105510 | 27/11/23 | 10:55:10 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 49.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105521 | 27/11/23 | 10:55:21 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105532 | 27/11/23 | 10:55:32 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105543 | 27/11/23 | 10:55:43 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105554 | 27/11/23 | 10:55:54 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105606 | 27/11/23 | 10:56:06 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127105617 | 27/11/23 | 10:56:17 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127105628 | 27/11/23 | 10:56:28 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127105639 | 27/11/23 | 10:56:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127105651 | 27/11/23 | 10:56:51 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.7 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127105702 | 27/11/23 | 10:57:02 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127105713 | 27/11/23 | 10:57:13 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 50.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127105724 | 27/11/23 | 10:57:24 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127105735 | 27/11/23 | 10:57:35 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.3 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127105747 | 27/11/23 | 10:57:47 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.8 | 30 | 60 | 51.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127105905 | 27/11/23 | 10:59:05 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127105916 | 27/11/23 | 10:59:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127105927 | 27/11/23 | 10:59:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127105939 | 27/11/23 | 10:59:39 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.7 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127105950 | 27/11/23 | 10:59:50 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127110001 | 27/11/23 | 11:00:01 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.8 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 18.9 | 30 | 60 | 50.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0
231127110012 | 27/11/23 | 11:00:12 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.5 | 8.6 | 0 | 0 | 0
231127110023 | 27/11/23 | 11:00:23 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127110035 | 27/11/23 | 11:00:35 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127110046 | 27/11/23 | 11:00:46 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127110057 | 27/11/23 | 11:00:57 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127110108 | 27/11/23 | 11:01:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127110120 | 27/11/23 | 11:01:20 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 30 | 60 | 50.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0
231127110131 | 27/11/23 | 11:01:31 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127110142 | 27/11/23 | 11:01:42 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.7 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127110153 | 27/11/23 | 11:01:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127110204 | 27/11/23 | 11:02:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127110216 | 27/11/23 | 11:02:16 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127110227 | 27/11/23 | 11:02:27 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127110238 | 27/11/23 | 11:02:38 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.6 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127110408 | 27/11/23 | 11:04:08 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127110419 | 27/11/23 | 11:04:19 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127110430 | 27/11/23 | 11:04:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127110441 | 27/11/23 | 11:04:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127110453 | 27/11/23 | 11:04:53 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127110504 | 27/11/23 | 11:05:04 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.8 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127110515 | 27/11/23 | 11:05:15 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.3 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127110526 | 27/11/23 | 11:05:26 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0
231127110538 | 27/11/23 | 11:05:38 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 43.9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127110549 | 27/11/23 | 11:05:49 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 49.9 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127110600 | 27/11/23 | 11:06:00 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127110611 | 27/11/23 | 11:06:11 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127110622 | 27/11/23 | 11:06:22 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127110634 | 27/11/23 | 11:06:34 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127110645 | 27/11/23 | 11:06:45 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0
231127110656 | 27/11/23 | 11:06:56 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127110707 | 27/11/23 | 11:07:07 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.1 | 30 | 60 | 50.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0
231127110718 | 27/11/23 | 11:07:18 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 50.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127110730 | 27/11/23 | 11:07:30 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 50.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0
231127110741 | 27/11/23 | 11:07:41 | 15 | 24 | 19.8 | 30 | 70 | 44.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19.2 | 30 | 60 | 51 | 8.8 | 0 | 0 | 0

## Grafico
Cliente: |  | Fleury |  | OS: | 1598/24 |  | Data | 2024-08-06
Objetivo: |  | Garantir a qualidade contínua do sistema/produto, documentando o desempenho durante um período de tempo determinado.
Instruções: |  | Com base nas informações de limites mínimo e máximo exibidos do trecho "Critério", comparar com os dados obtidos pelos logs do controle do sistema.
1 Dados da Ressonância Magnética
Dados Rema |  | Fabricante: | GE |  | Modelo: | SIGNA CREATOR
1.1 Sala técnica Ressonância Magnética
Critérios |  | Temperatura mín.: | 15 | Umidade mín.: | 30% |  | Setpoint Temperatura: | 20
|  | Temperatura máx.: | 24 | Umidade máx.: | 70% |  | Setpoint Umidade: | 50%
GRÁFICO
Observações:
1.2 Sala de exames Ressonância Magnética
Dados Rema |  | Fabricante: | GE |  | Modelo: | SIGNA CREATOR
Critérios |  | Temperatura mín.: | 15 | Umidade mín.: | 40% |  | Setpoint Temperatura: | 20
|  | Temperatura máx.: | 21 | Umidade máx.: | 60% |  | Setpoint Umidade: | 50%
GRÁFICO
Observações:
1.3 Tubo de fluxo
Dados Rema |  | Fabricante: | GE |  | Modelo: | SIGNA CREATOR
Critérios |  | Temperatura mín.: | 5 | Vazão mín.: | 30 |  | Setpoint Vazão: | 65
|  | Temperatura máx.: | 15 | Vazão máx.: | 70 |  | Setpoint Temp: | 8
GRÁFICO
Visto:
Coordenador: |  |  |  |  | Revisão 0 |  | Aprovado
[5 empty] | Folha: 01 de 01 |  | Reprovado
Qualificação de Performance - QP
Sistema Térmico Integrado
Qualificação de Performance - QP
Sistema Térmico Integrado
Qualificação de Performance - QP
Sistema Térmico Integrado